目    录



目    录


[image: image115.png]



1第1章  概述


2第2章  主要特点


4第3章  技术参数


43.1
 使用环境条件


43.2
 仪器输入特性


63.3
 时基


73.4
 测量指标


143.5
 测量运算（频率测量）


153.6
 其它特性


17第4章  面板介绍


174.1
 前面板


184.2
 前面板指示灯


204.3
 前面板菜单


264.4
 显示屏


284.5
 显示特殊字符


284.6
 后面板


30第5章  使用说明


305.1
 测量前的工作


305.2
 使用测量控制键


335.3
 使用输入/选择（箭头）键


345.4
 使用测量功能菜单键


425.5
 使用闸门和外触发菜单键


445.6
 使用极限功能菜单键


465.7
使用运算功能菜单键


495.8
使用通道1和通道2触发方式菜单键和输入参数设置键


505.9
使用存储、调用和打印菜单键


525.10
使用系统设置菜单键


555.11
前面板出错显示信息


565.12
*RST状态和RECALL 0状态


58第6章  软面板使用说明


586.1
 软面板应用程序安装


616.2
 软面板应用程序卸载


626.3
 软面板应用程序启动


646.4
 软面板应用程序说明


65第7章  编程说明


657.1
 程控接口概述


657.2
 程控接口硬件连接


677.3
 程控命令简述


747.4
 程控命令语法


787.5
 程控命令详解


93第8章  注意事项与检修


938.1
 出错处理


938.2
 检修注意事项


948.3
 常见问题解答


95第9章  仪器设备及附件


959.1
 仪器配件


959.2
 仪器选配件




第1章

概  述
SP3386&SP312B系列通用计数器是我公司新研制的两种高精度的测频测时仪器。它们均以高性能的AVR单片机为核心，进行功能控制、测量时序控制、数据处理和结果显示。采用倒数计数技术，实现全范围内的等精度测量。除了具有频率、周期、时间间隔、脉宽、占空比、相位、计数等测量功能外，还有频率的多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差、最大偏差（最大值减最小值）、单次偏差（减预置值）和PPM的测量运算功能。仪器带有外触发\外闸门功能，能够上升沿触发测量（时间测量时）和正闸门内测量频率（频率测量时）。SP3386系列高精度通用计数器机内钟频为150MHz，SP312B系列等精度通用计数器机内钟频为50MHz。该机性能稳定，功能齐全，测量范围宽，灵敏度高，动态范围大，精度高，体积小，使用方便可靠。在工业生产、科研计量等领域有着广泛的用途，是传统电子计数器理想的更新换代产品。
第2章

  主要特点
●
SP3386系列采用高性能150MHz钟频，测频分辨率每秒9位，测时分辨率7ns。

· SP3386系列通道1频率可达150MHz。

· SP312B系列采用50MHz钟频，测频分辨率每秒8位，测时分辨率20ns。

· SP312B系列通道1频率为50MHz /100MHz。

●
采用高性能AVR单片机、大规模集成电路和CPLD器件，仪器可靠性高。

· 通道3频率测量最高可达9GHz。

· 能够测量单次时间间隔和单次脉冲宽度。

●
频率测量具有极限运算功能。

●
频率测量具有数学运算功能。

●
频率测量具有多次平均、最大值、最小值、最大偏差、单次绝对偏差、单次相对偏差（PPM）、标准偏差、阿仑方差统计运算功能。

●
时间间隔、脉宽、相位、占空比的测量具有固定闸门内的多次平均测量功能，能大大提高测量精度。

●
计数测量具有固定闸门内计数功能和手动操作计数功能。

●
计数器当前参数自动存储，关机不丢失。

· 计数器可存储9个测量状态。
· RS232通用串行接口和Centronics标准打印机接口为标准配置。
· 计数器配有RS232通用串行接口的软面板应用程序，能够用计算机直观进行测量控制和测量结果显示。
· 选配IEEE488通用程控接口。
· 仪器采用VFD显示，造型美观；体积小，操作舒适。

第3章

  技术参数

3.1

使用环境条件
本仪器适用于GB6587.1-86-6587.8-86“电子测量仪器环境要求”Ⅱ组类别所规定的条件，即工作环境温度为0～+40℃，相对湿度为20～90%的工作环境。

3.2

仪器输入特性
3.2.1
通道1和通道2



频率范围：

0.14mHz～150MHz（SP3386）






0.14mHz～50MHz /100MHz（SP312B）
（1kHz以下DC耦合）

动态范围：

30mVrms～1.5Vrms正弦波
（0.14mHz~100MHz）






50mVrms～1Vrms正弦波
（100MHz~150MHz）







100mVp-p～4.5Vp-p脉冲波
（0.14mHz~100MHz）







150mVp-p～2Vp-p脉冲波
（100MHz~150MHz）

输入阻抗：

1MΩ∥45pF或50Ω

耦合方式：

AC或DC


触发方式：

上升沿或下降沿


输入衰减：

×1或×10


低通滤波器：
截止频率约100kHz

触发电平：

-2.50V～+2.50V任意设定



通道1、2串扰：
不小于500mVrms


抗烧毁电平：
5Vrms

通道1、2均能适应调制度≤30%的输入信号，其包络谷值应满足输入灵敏度。

为防止被测的低频信号中含有高频成分，在进行100kHz以下的低频测量时，需按下低通滤波器。
当通道1、2输入信号频率大于100MHz且幅度有效值大于500mV时，需将输入阻抗设置为50Ω（低阻）。
3.2.2
通道3（选件Ⅰ～Ⅳ）



频率范围：

选件Ⅰ




100MHz～500MHz



选件Ⅱ




100MHz～1.5GHz



选件Ⅲ




100MHz～2.5GHz



选件Ⅳ




100MHz～3GHz


动态范围：




30mVrms～1.5Vrms正弦波


输入阻抗：




50Ω


耦合方式：




AC
3.2.3
通道2U（选件Ⅴ或Ⅵ）




频率范围：



100MHz～1.5GHz



动态范围：



30mVrms～1.5Vrms正弦波



输入阻抗：



50Ω



耦合方式：



AC
3.2.4 通道3



选件Ⅴ



频率范围：



200MHz～6GHz



功率范围和灵敏度：

-17dBm～+13dBm（200MHz～500MHz）










-25dBm～+13dBm（500MHz～6GHz）




损坏电平：



+20dBm




输入阻抗：



50Ω




耦合方式：



AC



选件Ⅵ



频率范围：



1.5GHz～9GHz




功率范围和灵敏度：

-25dBm～+7dBm（1.5GHz～2GHz）









-25dBm～+13dBm（2GHz～6GHz）









-20dBm～+13dBm（6GHz～9GHz）



损坏电平：



+25dBm



输入阻抗：



50Ω



耦合方式：



AC



驻波比：



＜2.5:1

3.2.5
外触发输入



信号输入范围：
TTL电平



脉冲宽度：

＞50ns



外闸门信号：
正脉冲（频率、周期测量）



外触发信号：
上升沿（时间测量）

3.3

时基
3.3.1
内部晶体振荡器


标称频率：

5MHz


日老化率：


[image: image1.wmf]8

10

1

-

´

/日（标准）







[image: image2.wmf]9

10

5

-

´

/日（选件Ⅶ）







[image: image3.wmf]9

10

3

-

´

/日（选件Ⅷ）


准确度：


[image: image4.wmf]7

10

1

-

´

±


3.3.2
时基输入



频率：


5MHz或10MHz



幅度：


≥1Vp-p

3.3.3
时基输出



频率：


10MHz 


幅度：


≥1Vp-p
3.4

测量指标
3.4.1
频率测量



通道1范围：
0.14mHz～150MHz（SP3386）






0.14mHz～50MHz /100MHz（SP312B）


通道2U范围：
100MHz～1.5GHz（选件Ⅴ或Ⅵ）

通道3范围：

选件Ⅰ

100MHz～500MHz



选件Ⅱ

100MHz～1.5GHz



选件Ⅲ

100MHz～2.5GHz



选件Ⅳ

100MHz～3GHz




选件Ⅴ

200MHz～6GHz



选件Ⅵ

1.5GHz～9GHz


显示最低有效位（LSD）：


[image: image5.wmf]闸门时间

被测信号频率

´

res

t


        
其中
SP3386：
[image: image6.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image7.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=


闸门时间：
10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选



测量误差：





[image: image8.wmf]时基误差

触发误差

被测信号频率

±

±

±

LSD





注：当被测信号的信噪比为40dB时，触发误差=
[image: image9.wmf]闸门时间

被测信号周期

´

%

3

.

0

 
3.4.2
周期测量



通道1范围：
7ns～7000s（SP3386）







20ns /10ns～7000s（SP312B）


通道2U范围：
0.7ns～10ns（选件Ⅴ或Ⅵ）

通道3范围：

选件Ⅰ

2ns～10ns



选件Ⅱ

0.7ns～10ns



选件Ⅲ

0.4ns～10ns



选件Ⅳ

0.3ns～10ns

选件Ⅴ

0.167ns～5ns



选件Ⅵ

0.11ns～0.66ns


显示最低有效位（LSD）：


[image: image10.wmf]闸门时间

被测信号周期

´

res

t


        
其中
SP3386：
[image: image11.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image12.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=


闸门时间：
10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选



测量误差：





[image: image13.wmf]时基误差

触发误差

被测信号周期

±

±

±

LSD





注：当被测信号的信噪比为40dB时，触发误差=
[image: image14.wmf]闸门时间

被测信号周期

´

%

3

.

0

 

3.4.3
时间间隔测量

被测信号从通道1、2输入（COMMON：OFF）或通道1输入（COMMON：ON）。



测量范围：

20ns～7000s（SP3386）







40ns～7000s（SP312B）


显示最低有效位（LSD）：
7ns（SP3386）








20ns（SP312B）



触发信号：

内部自动触发或外触发



测量误差：


[image: image15.wmf]时间间隔

时基误差

触发误差

´

±

±

±

LSD




系统误差：

±7ns（SP3386）






±20ns（SP312B）
3.4.4
频率比测量



SP3386通道1、通道2进行频率比测量时，两通道输入频率均应不大于100MHz。

显示最低有效位（LSD）：




通道1/通道2：


[image: image16.wmf]闸门时间

频率

通道

´

2

1





通道1/通道2U：


[image: image17.wmf]闸门时间

频率

通道

´

U

2

1





通道1/通道3：


[image: image18.wmf]闸门时间

频率

通道

´

3

1





通道2/通道1：


[image: image19.wmf](

)

闸门时间

频率

通道

频率

通道

´

2

1

2





通道2U/通道1：


[image: image20.wmf](

)

闸门时间

频率

通道

频率

通道

´

2

1

2

U





通道3/通道1：


[image: image21.wmf](

)

闸门时间

频率

通道

频率

通道

´

2

1

3


3.4.5
脉冲宽度测量




通道1输入，分为正脉冲宽度测量和负脉冲宽度测量



测量范围：

≥20ns，周期＜100s（SP3386）






≥40ns，周期＜100s（SP312B）
显示最低有效位（LSD）：
7ns（SP3386）







20ns（SP312B）


触发信号：

内部自动触发或外触发



测量误差：


[image: image22.wmf]时间间隔

时基误差

触发误差

´

±

±

±

LSD




系统误差：

±7ns（SP3386）






±20ns（SP312B）
3.4.6
相位测量

被测信号从通道1、2输入（COMMON：OFF）。通道1、2输入阻抗应设为1MΩ，为防止被测的低频信号中含有高频成分，100kHz低通滤波器打开，触发电平设置在信号电平中央处。


输入信号频率范围：

1Hz～10kHz



输入信号幅度：


≥2Vp-p



测量范围：



1º～359º
显示最低有效位（LSD）：
0.1º
测量误差：              ±3º±信号噪声引起的误差
3.4.7
占空比测量




通道1输入。

测量范围：

1～99% （脉冲宽度≥20ns，周期＜100s，SP3386）






1～99% （脉冲宽度≥40ns，周期＜100s，SP312B）


显示最低有效位（LSD）：





[image: image23.wmf]100

)

100

(

1

2

´

+

´

´

占空比

被测信号频率

res

t


其中
SP3386：
[image: image24.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image25.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=




测量精度（RMS）：






[image: image26.wmf]%

100

)

2

1

(

)

2

2

2

res

t

(

´

´

±

+

´

´

+

被测频率

占空比

触发抖动误差



其中
SP3386：
[image: image27.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image28.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=




测量误差：

±0.01%±RMS±（触发电平误差±时基误差×时间间隔±1.5ns）×被测信号频率×100%

触发电平误差：






[image: image29.wmf]平处的斜率

输入信号在设置触发电

设置的触发电平

2

)

%

5

.

0

mV

20

(

´

´

+




触发抖动误差：






[image: image30.wmf]平处的斜率

输入信号在设置触发电

信号噪声幅度




触发信号：

内部自动触发或外触发



占空比测量应将通道1输入耦合设置为DC直流耦合。

3.4.8
平均时间间隔测量

被测信号从通道1、2输入（COMMON：OFF）或通道1输入（COMMON：ON），应为连续信号。



测量范围：

10ns～1000s（SP3386）







20ns～1000s（SP312B）

显示最低有效位（LSD）：



[image: image31.wmf]N

t

res

             N为闸门时间内平均测量次数


其中
SP3386：
[image: image32.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image33.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=


闸门时间：

10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选



测量误差：


[image: image34.wmf]时间间隔

时基误差

触发误差

´

±

±

±

LSD


3.4.9
平均脉冲宽度测量

被测信号从通道1输入，应为连续信号。分为平均正脉冲宽度测量和平均负脉冲宽度测量。



测量范围：

10ns～1000s（SP3386）







20ns～1000s（SP312B）


显示最低有效位（LSD）：



[image: image35.wmf]N

t

res




N为闸门时间内平均测量次数


其中
SP3386：
[image: image36.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image37.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=


闸门时间：

10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选



测量误差：


[image: image38.wmf]时间间隔

时基误差

触发误差

´

±

±

±

LSD


3.4.10
平均相位测量

被测信号从通道1、2输入（COMMON：OFF）。通道1、2输入阻抗应设为1MΩ，为防止被测的低频信号中含有高频成分，100kHz低通滤波器打开，触发电平设置在信号电平中央处。


输入信号频率范围：

1Hz～10kHz


输入信号幅度：


≥2Vp-p



测量范围：



1º～359º
显示最低有效位（LSD）：
0.01º
测量误差：
±3º±信号噪声引起的误差


闸门时间：



10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、







100s、1000s、外闸门可选

3.4.11
平均占空比测量



通道1输入。
测量范围：

1～99% （脉冲宽度≥20ns，周期＜100s，SP3386）





1～99% （脉冲宽度≥40ns，周期＜100s，SP312B）


显示最低有效位（LSD）：





[image: image39.wmf]N

t

res

100

100

1

2

´

+

´

´

）

占空比

（

被测信号频率












N为闸门时间内平均测量次数


其中
SP3386：
[image: image40.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image41.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=




测量精度（RMS）：






[image: image42.wmf]%

100

)

2

1

(

)

N

2

2

2

res

t

(

´

´

±

+

´

´

+

被测频率

占空比

触发抖动误差











N为闸门时间内平均测量次数


其中
SP3386：
[image: image43.wmf]s

t

res

9

10

7

-

´

=





SP312B：
[image: image44.wmf]s

t

res

8

10

2

-

´

=




测量误差：

±0.01%±RMS±（触发电平误差±时基误差×时间间隔±1.5ns）×被测信号频率×100%

触发电平误差：






[image: image45.wmf]平处的斜率

输入信号在设置触发电

设置的触发电平

2

)

%

5

.

0

mV

20

(

´

´

+




触发抖动误差：






[image: image46.wmf]平处的斜率

输入信号在设置触发电

信号噪声幅度


闸门时间：
10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选
平均占空比测量应将通道1输入耦合设置为DC直流耦合。

3.4.12
计数测量



测量范围：

0～
[image: image47.wmf]12

10

1

´




测量准确度：
±一个计数
闸门时间：

AUTO、10μs、100μs、1ms、10ms、100ms、300ms、1s、10s、100s、1000s、外闸门可选

3.5

测量运算（频率测量）
3.5.1
极限运算（只在频率测量时有）



极限检测：

测量结束后进行



显示方式：

测量结果在上下限之外则前面板显示“Limit”

3.5.2
数学运算（只在频率测量时有）



数学运算：

测量结束后进行



显示：


显示有效位数不变

3.5.3
统计运算（只在频率测量时有）
统计功能：
多次平均、最大值、最小值、最大偏差、单次绝对偏差、单次相对偏差（PPM）、标准偏差、阿仑方差



显示：


多次平均、标准偏差、阿仑方差最低有效位=单次/N
单次相对偏差（PPM）最低有效位=单次×
[image: image48.wmf]0

6

/

10

F

，单位为PPM







其余功能最低有效位不变



采样次数：

2～2000

3.6

其它特性
3.6.1
存储、调用功能

仪器测量状态自动保存，关机后不丢失。另外仪器还可最多存储9个测量状态以供调用。

3.6.2
Centronics标准打印机接口

Centronics标准打印机接口可直接连接打印机，打开打印开关即可打印测量数据。

3.6.3
远控接口

RS232通用串行接口、IEEE488通用接口（选件）和USB通用串行接口（选件）。

3.6.4
IEEE488通用接口功能

SH1（完全的源挂钩功能）、AH1（完全的受者挂钩功能）、T4（除只讲外的完全的讲功能）、L4（除只听外的完全的听功能）、SR1（完全的服务请求功能）、RL1（完全的远控/本地功能）、DC1（完全的器件清除功能）。

3.6.5
RS232通用串行接口




后面板RS232连接插座为DB9九针针式插座。管脚定义如下

	管脚号
	  符号
	

	    2
	 RXD
	接收数据

	    3
	 TXD
	发送数据

	    4
	 DTR
	数据终端准备好
极限测量Limit信号

	    5
	 GND
	信号地

	    6
	 DSR
	数据设备准备好

	
	
其余管脚：未连接


3.6.6
程控命令语言

采用可程控仪器标准指令SCPI语言（Standard Commands for Programmable Instruments）。

3.6.7
电源

电压：


AC  220V±22V

频率：


50Hz±2.5Hz


功耗：


40VA

3.6.8
外形尺寸




255mm×370mm×100mm（W×D×H）。

3.6.9
重量




约2kg。

第4章

  面板介绍

4.1

前面板

[image: image49.jpg]O @ 6

\J/

\J/

C

.

— e e e

SP3386 ElS1EE Iﬁl‘l‘?&%% (Universal Cqumer)

I
i II I
Avg k‘ k‘ k‘

Rmt Penod Freq +W||I

-Wid

Rise

Fall

1|me h1

i En lkMHZ
,, W N e

Cha | Ch3 u

—— e e e ke ———

Limit ) ExtRef Rmt

SRQ O

IJ""

MEHR

Oss

l
IR

J:BE

ﬁmt TBR

xE R

o
4 .
$ >

FRHiAA

- ’
-
;Eh' i H
o
()1MQ
5000
?

X1 100kHz 100kHz
X10 O wE O wE O

@____ 1





1
测量功能菜单键

2
极限功能菜单键

3
运算功能菜单键

4
符号（＋或－）选择转换键
5
数据输入／选择（或箭头）键

6
确认数据输入（终止）键

7 500MHz／1.5GHz／2.5GHz／3GHz／6GHz／9GHz输入通道（选件）
8
电源开关

9
系统设置菜单键

10
存储、调用和打印菜单键

11
闸门和外触发菜单键

12
测量控制键

13
通道1触发方式菜单键和输入参数设置键

14
通道2触发方式菜单键和输入参数设置键

4.2

前面板指示灯
共有八组不同的LED指示灯，描述见下表

	指示灯
	含          义

	
[image: image50.png]



	当其中一个指示灯亮时，表明此按键菜单（如【时间/周期】键）中的某一测量功能（如时间间隔测量功能）使能。

	
[image: image51.png]



	当这些指示灯亮时，表明相应按键菜单使能项（【极限模式】按键菜单中的LIM TEST项、【定标/偏差】按键菜单中的MATH项、【统计运算】按键菜单中的STATS项 和 【存储/调用（打印）】按键菜单中的PRINT项功能使能（开）。

	
[image: image52.png]O M&'E% ;-

/l\




	当此指示灯亮时，表明处于相应通道的触发方式菜单下。

	
[image: image53.png]Vo980
070




	当此指示灯闪烁时，表明箭头键有效，能用来修改或输入参数。

	
[image: image54.png]



	当相应指示灯亮时，表明连续测量或单次测量。

	
[image: image55.png]



	当此指示灯闪烁时，表明相应通道的输入信号已触发。若输入信号太低（与触发电平相比），指示灯一直亮；若输入信号太高，指示灯一直灭。

	
[image: image56.png]X1

OWMQ ,
5000~

/I\

OSCTZS/_

/l\

O

vl
X160 —
X5
100kH%

HE —(y—
/<|)\




	当相应指示灯亮时，表明相应通道为50Ω输入阻抗、直流耦合、输入信号衰减10倍 和 100kHz低通滤波器有效。当相应指示灯灭时，表明相应通道为1MΩ输入阻抗、交流耦合、输入信号不衰减 和 无低通滤波器。

	
[image: image57.png]N2

SRQ —/O\—




	当此指示灯亮时，表明计数器向控者提出服务请求。灯亮保持到控者识别了服务请求，进行了串行点名或发出取消服务请求的操作（如*CLS命令）。


4.3

前面板菜单
4.3.1
【频率/频率比】键



[image: image58.png]





FREQUENCY 1



：通道1频率测量


FREQUENCY 2U
 注1

：通道2U频率测量



FREQUENCY 3
注2


：通道3频率测量



RATIO 1 TO 2



：通道1与2频率比测量



RATIO 1 TO 2U
 注1

：通道1与2U频率比测量



RATIO 1 TO 3  
注2

：通道1与3频率比测量



RATIO 2 TO 1



：通道2与1频率比测量



RATIO 2U TO 1
 注1

：通道2U与1频率比测量



RATIO 3 TO 1
注2


：通道3与1频率比测量
4.3.2
【时间/周期】键



[image: image59.png]





TI 1 TO 2




：通道1与通道2时间间隔测量



PERIOD 1




：通道1周期测量


PERIOD 2U
 注1


：通道2U周期测量



PERIOD 3
注2



：通道3周期测量



POS WIDTH 1



：通道1正脉冲宽度测量



NEG WIDTH 1



：通道1负脉冲宽度测量



TI AVG





：通道1与通道2平均时间间隔测量



PWIDTH 1 AVG



：通道1平均正脉冲宽度测量



NWIDTH 1 AVG



：通道1平均负脉冲宽度测量
4.3.3
【其它测量】键



[image: image60.png]





TOTALIZE 1



：通道1计数



PHASE 1 TO 2



：通道1与通道2相位测量



DUTYCYCLE 1



：通道1占空比测量



PHASE AVG




：通道1与通道2平均相位测量



DUTY 1 AVG



：通道1平均占空比测量



FREQ CHECK



：频率自检测量

4.3.4
【闸门/外触发】键



[image: image61.png]




频率测量、频率比测量、周期测量、平均时间间隔测量、平均脉宽测量、平均相位测量和平均占空比测量：



GATE: 10uS



：10uS闸门



GATE: 100uS



：100uS闸门



GATE: 1mS




：1mS闸门



GATE: 10mS



：10mS闸门



GATE: 100mS



：100mS闸门



GATE: 300mS



：300mS闸门



GATE: 1S




：1S闸门



GATE: 10S




：10S闸门



GATE: 100S



：100S闸门



GATE: 1000S



：1000S闸门



GATE: EXTERNL



：外闸门




计数测量：



GATE: AUTO



：自动闸门



GATE: 10uS



：10uS闸门



GATE: 100uS



：100uS闸门



GATE: 1mS




：1mS闸门



GATE: 10mS



：10mS闸门



GATE: 100mS



：100mS闸门



GATE: 300mS



：300mS闸门



GATE: 1S




：1S闸门



GATE: 10S




：10S闸门



GATE: 100S



：100S闸门



GATE: 1000S



：1000S闸门



GATE: EXTERNL



：外闸门




时间间隔测量、脉宽测量、相位测量和占空比测量：



ARM: AUTO




：自动触发


ARM: EXTERNL



：外触发

4.3.5
【上限/下限】键 注3



[image: image62.png]





UPPR: 0.000000


：上限值



LOWR: 0.000000


：下限值
4.3.6
【极限模式】键 注3



[image: image63.png]IR
=52






LIM TEST: OFF



：极限模式关



LIM TEST: ON



：极限模式开



ON FAIL:GO ON



：超出上、下限时测量继续



ON FAIL: STOP



：超出上、下限时测量停止
4.3.7
【定标/偏差】键 注3



[image: image64.png]





SCAL: 1.000000


：定标值



OFFS: 0.000000


：偏差值



MATH: OFF




：数学运算关



MATH: ON




：数学运算开
4.3.8
【统计运算】键 注3



[image: image65.png]





SHOW: MEAS



：N次测量



SHOW: MEAN



：N次平均测量



SHOW: MAX




：N次最大值测量



SHOW: MIN




：N次最小值测量



SHOW: DELTA



：N次最大偏差测量


SHOW: REL




：单次绝对偏差测量


SHOW: PPM




：单次相对偏差测量


SHOW: STD DEV



：N次标准偏差测量



SHOW: ALN VAR



：N次阿仑方差测量


F0: 0.000000



：预置中心频率（与偏差、相对偏差测量有关）


N:         10



：统计运算采样次数


STATS: OFF



：统计运算关


STATS: ON




：统计运算开
4.3.9
【系统设置】键




[image: image66.png]





REV:      1200



：软件版本号

GPIB:        5
 注4

：IEEE488（GPIB）接口地址


BEEP: OFF




：蜂鸣器关


BEEP: ON




：蜂鸣器开


PAUSE:    0.0s


：测量暂停时间


BAUD: 2400



：RS232接口通讯波特率2400


BAUD: 4800



：RS232接口通讯波特率4800


BAUD: 9600



：RS232接口通讯波特率9600


BAUD: 19200



：RS232接口通讯波特率19200


BAUD: 38400



：RS232接口通讯波特率38400


PARITY: OFF



：RS232接口通讯无校验位


PARITY: EVEN



：RS232接口通讯偶校验


PARITY: ODD



：RS232接口通讯奇校验


SW PACE: NONE



：RS232接口通讯无软件握手信号


SW PACE: XON



：RS232接口通讯软件握手信号XON

DTR: HIGH




：RS232接口通讯DTR信号为高


DTR: LIMIT



：RS232接口通讯DTR信号表示LIMIT
DTR: HW PACE
：RS232接口通讯DTR信号为硬件握手信号

4.3.10
【存储/调用（打印）】键




[image: image67.png]





RECALL:    0
注5


：调用计数器寄存器组（功能状态）号


SAVE:





：存储计数器寄存器组（功能状态）号


UNSAVE:  注6



：删除已存储计数器寄存器组（功能状态）号



PRINT: OFF



：打印关



PRINT: ON




：打印开

4.3.11
【触发方式】键  注7



[image: image68.png]O aHR





LEVEL:  0.00V



：触发电平



SLOPE: POS  注8


：上升沿触发


SLOPE: NEG



：下降沿触发



COMMON 1: OFF  注9

：通道1与通道2分别输入



COMMON 1: ON



：通道1与通道2合用通道1输入

4.3.12
【1MΩ/50Ω】键  注10



[image: image69.png]< )1MQ
500





CH 1: 50 OHM



：通道1输入阻抗50Ω


CH 1: 1M OHM



：通道1输入阻抗1MΩ
4.3.13
【AC/DC】键  注10



[image: image70.png]AC
DC






CH 1: DC




：通道1直流耦合


CH 1: AC




：通道1交流耦合

4.3.14
【×1/×10】键  注10



[image: image71.png]X1
X10





CH 1: X10 ATT



：通道1输入信号衰减10倍



CH 1: X1  ATT



：通道1输入信号不衰减

4.3.15
【100kHz低通】键  注10



[image: image72.png]O 100kHz
B





CH 1: LP FILT



：通道1 100kHz低通滤波器有效



CH 1: NO FILT



：通道1 100kHz低通滤波器无效

注1

只有装有6GHz/9GHz输入通道选件时，才显示此菜单。
注2  
当装有500MHz/1.5GHz/2.5GHz/3GHz/6GHz/9GHz输入通道选件时，才显示此菜单。
注3  
只有在频率测量时，才显示此菜单。
注4

安装了IEEE-488（GPIB）接口选件时，才显示此菜单。
注5

此菜单只显示能够调用的功能状态号，即0号和已存储的号。

注6  
此菜单只在已存储了功能状态时显示。
注7  
当计数器处于频率自检测量时此菜单不显示。

注8
当计数器处于正脉冲宽度测量、负脉冲宽度测量、占空比测量、平均正脉冲宽度测量、平均负脉冲宽度测量、平均占空比测量时此菜单不显示。
注9

此菜单只在计数器处于通道1与通道2时间间隔测量、通道1与通道2平均时间间隔测量时才显示。

注10

通道2按键显示与通道1相同，只是“CH1”换成“CH2”。

4.4

显示屏
[image: image73.jpg]SP3386 ZU & 45 B 1T4(8% (UNIVERSAL COUNTER)

% % ¥ 5 % % 5 O 0
N, UN; N, U, DN, O, DN O N DN e

v
Avg W /N

.
.
4

Rmt Period Freq +Wid -Wid Rise Fal Time Ch1 Ch2 Ch3 ExtRef Rmt





	显 示
	表      示

	PW
	（不显示）

	CW
	（不显示）

	Avg
	多次平均测量

	Rmt
	显示时表明计数器处于远控状态（此时【系统设置】键变为【本地】键），不显示时表明计数器处于本地状态。

	Period
	计数器设置在测量周期功能。

	Freq
	计数器设置在测量频率功能。

	+Wid
	计数器设置在测量正脉冲宽度功能。

	-Wid
	计数器设置在测量负脉冲宽度功能。

	Rise
	（不显示）

	Fall
	（不显示）

	Time
	计数器设置在测量时间间隔功能。

	Ch1
	选择计数器通道1信号作为一个输入信号。

	Ch2
	选择计数器通道2信号作为一个输入信号。

	Ch3
	选择计数器通道3信号作为一个输入信号。

	Limit
	计数器正在进行极限测量，并且当前测量结果超出设置的上下限。

	ExtRef
	显示时表明后面板外标频输入插座外接5MHz或10MHz标频输入，即计数器使用外标频工作。不显示时表明计数器使用内部晶振。

	k
	单位前缀千（
[image: image74.wmf]3

10

）

	M
	单位前缀兆（
[image: image75.wmf]6

10

）

	Hz
	显示数据的单位是赫兹。

	m
	单位前缀毫（
[image: image76.wmf]3

10

-

）

	u
	单位前缀微（
[image: image77.wmf]6

10

-

）

	s
	显示数据的单位是秒。

	Gate
	闸门指示。显示时表示闸门开，不显示时表示闸门关。

	Single
	（不显示）


4.5

显示特殊字符
[image: image78.jpg]SP3386 B! E A5 B AiT4(# (UNIVERSAL COUNTER)

N, N, N, N, N, O, DN DN N K e

v
Avg W W

.
7

Rmt Period Freq +Wid -Wid Rise Fal Time Chi Ch2 Ch3 ExtRef Rmt





	 特殊字符
	                表          示

	
[image: image79.png]



	占位符号，表示此位数字无实际测量意义，但占用显示位数。如3*Hz表示30Hz，但测量有效位在十位（3）上。


4.6

后面板

[image: image80.png]S EEBNOEREERA

: 177

47Hz - 53Hz 198-242 VAC

40VA MAX (250v) 18 1A

3 MHz IN 10MHz OUT Mk

\ 0000000000000 00000
l:ll O&oooooooooooo]o @ XXX @

UsB PRINTER RS232C

| | SAMPLE TECHNOIOGIES

) U U

7 8 9 10





1
5／10MHz IN外标频输入插座

2
10MHz OUT输出插座

3
地线柱

4
外触发输入插座

5
风扇

6
电源插座（包含保险丝插座）

7
USB通用串行接口（暂无）

8
Centronics标准打印机接口

9
RS232通用串行接口

10
IEEE488通用接口（选件）
第5章

  使用说明

5.1

测量前的工作
5.1.1
测量前的准备工作

先仔细检查电源电压是否符合本仪器的电压工作范围，确认无误后方可将电源线插入本仪器后面板上的电源插座内。仔细检查测试系统电源情况，保证系统间接地良好，仪器外壳和所有的外露金属均已接地。在与其它仪器相连时，各仪器间应无电位差。

5.1.2
仪器开机

插上电源线后，仪器内部晶体振荡器即已通电。按下电源开关，仪器进入初始化。先全部点亮VFD显示屏和LED指示灯，然后显示机型（如有通道3选件则显示包括通道3频率范围）、IEEE488接口地址（如有IEEE488接口选件）。初始化结束后，仪器进入前一次关机前的测量状态。如第一次开机则进入RECALL 0状态（通道1频率测量状态），具体参数见5.12。

5.2

使用测量控制键

[image: image81.png]



5.2.1
概述

这两个测量控制键提供测量控制功能。简单地说，【运行】键提供连续测量功能，【停止/单次】键提供单次测量功能。




按【运行】键能够：




    ·
使计数器进行连续测量。

·
退出任何菜单（如选择新的测量功能菜单），进入连续测量功能状态。

·
停止或取消当前测量（如已经在连续测量状态或单次测量状态，正在进行一次测量），重新开始进行新的测量。




按【停止/单次】键能够：

·
使计数器进入单次测量功能状态（如计数器在连续测量功能状态）并进行一次测量。
·
使计数器进入单次测量功能状态（如计数器在连续测量功能状态，统计功能设在MEAS功能并且统计功能开）并进行N次测量。
·
停止或取消当前测量（如已经在连续测量状态或单次测量状态，正在进行一次测量）。

5.2.2
使用测量控制键



    下面的操作过程示范如何使用测量控制键。




1
将电源线插入电源插座，打开电源开关。

开机过程见5.1.2。如仪器首次开机，计数器进入通道1频率测量，VFD显示“Freq”和“Ch1”。如计数器不在通道1频率测量功能，则按5.4.2操作将计数器设置在通道1频率测量功能。




2
将输入信号连接到通道1输入。

这时计数器通道1输入指示灯闪烁，表明已有信号输入。如指示灯不闪烁，则按5.8设置通道1的触发电平、触发沿、输入阻抗、输入耦合、输入衰减和低通滤波器选择，使输入信号能够有效触发，指示灯闪烁。




3
按【停止/单次】键。

计数器进入单次测量状态，测量一次后计数器显示测量结果并停止测量。再按一次【停止/单次】键，计数器再进行一次测量，显示测量结果，停止测量。如计数器一次测量未结束时按【停止/单次】键，则计数器直接停止测量。此时【停止/单次】指示灯亮。




4
按【运行】键。

计数器进入连续测量状态，测量一次显示测量结果，等待完暂停时间（测量暂停时间的设置见5.10.5，可设置为0～9.9秒）后接着进行下一次测量。此时【运行】指示灯亮。




5
按【停止/单次】键。






计数器又进入单次测量状态，【停止/单次】指示灯亮。

6 按【统计运算】键。

打开统计运算菜单，使统计功能设置在N次测量状态（SHOW: MEAS），N设置为10，统计运算功能开（STATS: ON）。此时【统计运算】指示灯亮。




7
按【停止/单次】键。

此时计数器测量N（10）次后停止测量。再按一次【停止/单次】键，计数器再测量N（10）次后停止测量。




8
按【运行】键。

计数器进入连续测量状态，【运行】指示灯亮。测量N（10）次，等待完暂停时间后接着进行下一个N（10）次测量。

再按【统计运算】键进入统计运算菜单，可关闭统计运算功能（STATS: OFF）。

5.3

使用输入/选择（箭头）键



[image: image82.png]



5.3.1
数据输入




·
【◄】键左移一位选择要改变的数字位，要改变的数字位闪烁。




·
【►】键右移一位选择要改变的数字位，要改变的数字位闪烁。




·
【▲】键要改变的数字位加1。



·
【▼】键要改变的数字位减1。



·
【+/-】键改变输入数字的符号（如果能够改变的话）。

·
【确认】键完成数据的输入。如果数据已改变（按了【▲】键、【▼】键或【+/-】键），但没有按【确认】键，则数据不会改变，并显示出错信息。
·
当输入上限值、下限值、偏差值和
[image: image83.wmf]0

F

时，按【◄】键闪烁位为最高位时，或按【►】键闪烁位为最低位且最高位为0时，则可将显示数值的位数扩展到11位。扩展后【◄】、【►】、【▲】、【▼】键的含义不变。按【确认】键完成数据的输入，同时显示数值的位数重新变为7位。
5.3.2
进入测量功能菜单、闸门和外触发菜单




·
【◄】键和【▲】键向前顺序显示菜单。



·
【►】键和【▼】键向后顺序显示菜单。

·
【确认】键选择所选的测量功能或闸门，进入测量。或者等待4秒钟计数器自动选择所选的测量功能或闸门，进入测量。



·
【+/-】键忽略。
5.3.3
进入存储/调用菜单调用状态号




·
【◄】键和【▲】键向前顺序显示所能调用的状态号。



·
【►】键和【▼】键向后顺序显示所能调用的状态号。

·
【确认】键选择所选的状态号，计数器调出原来设置的状态参数或回到初始状态参数设置（调用0号RECALL 0），0号状态参数设置见5.12。




·
【+/-】键忽略。
5.3.4
进入参数选择菜单（如选择ON/OFF、POS/NEG等）




·
在以下菜单中，按任意一个箭头键选择下一参数。





极限模式菜单






定标/偏差菜单






统计运算菜单






触发方式菜单






1MΩ/50Ω菜单





AC/DC菜单






×1/×10菜单






100kHz低通菜单






系统设置菜单






存储/调用（打印）菜单




·
【+/-】键和【确认】键忽略。

5.4

使用测量功能菜单键



[image: image84.png]



5.4.1
概述

测量功能菜单分为三种：频率/频率比菜单、时间/周期菜单和其它测量菜单，各菜单功能如下表：

	频率/频率比菜单
	时间/周期菜单
	其它测量菜单


	FREQUENCY 1
	TI 1 TO 2
	TOTALIZE 1

	FREQUENCY 2U（选件）
	PERIOD 1
	PHASE 1 TO 2

	FREQUENCY 3（选件）
	PERIOD 2U（选件）
	DUTYCYCLE 1

	RATIO 1 TO 2
	PERIOD 3（选件）
	PHASE AVG

	RATIO 1 TO 2U（选件）
	POS WIDTH 1
	DUTY 1 AVG

	RATIO 1 TO 3（选件）
	NEG WIDTH 1
	FREQ CHECK

	RATIO 2 TO 1
	TI AVG
	

	RATIO 2U TO 1（选件）
	PWIDTH 1 AVG
	

	RATIO 3 TO 1（选件）
	NWIDTH 1 AVG
	





选择测量功能时可以连续按菜单键，各功能则会向后循环显示。




按键结束4秒钟后自动选择所选的测量功能，进入测量。
5.4.2
频率测量

下面的操作过程示范如何进行频率测量。

1 将电源线插入电源插座，打开电源开关。
开机过程见5.1.2。

2 将被测信号接入通道1输入。

这时计数器通道1输入指示灯闪烁，表明已有信号输入。如指示灯不闪烁，则按5.8设置通道1的触发电平、触发沿、输入阻抗、输入耦合、输入衰减和低通滤波器选择，使输入信号能够有效触发，指示灯闪烁。

3 连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“FREQUENCY 1”。

同时VFD指示显示“Freq”和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。然后计数器开始进行通道1频率测量。

4
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“FREQUENCY 3”。

同时VFD指示显示“Freq”和“Ch3”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。

5
将被测信号接入通道3输入。

此时计数器开始进行通道3频率测量。

6
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“FREQUENCY 2U”（如果选有6GHz / 9GHz选件）。

同时VFD指示显示“Freq”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。此功能在选有6GHz/9GHz选件时测量150MHz～1GHz频率，由通道2输入。

7
将被测信号接入通道2输入。

此时计数器开始进行通道2U频率测量。
通道3频率测量只有选配了500MHz／1.5GHz／2.5GHz／3GHz／6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。通道2U频率测量只有选配了6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。

5.4.3
频率比测量

下面的操作过程示范如何进行频率比测量。




1
将两路被测信号同时接入通道1和通道2输入。

这时计数器通道1和2输入指示灯闪烁，表明已有信号输入。如指示灯不闪烁，则按5.8设置通道1和2的触发电平、触发沿、输入阻抗、输入耦合、输入衰减和低通滤波器选择，使输入信号能够有效触发，指示灯闪烁。

2
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“RATIO 1 TO 2”。

同时VFD指示显示“Freq”、“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行频率比测量（CH1/CH2）。

3
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“RATIO 2 TO 1”。

同时VFD指示显示“Freq”、“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行频率比测量（CH2/CH1）。




4
将两路被测信号同时接入通道1和通道3输入。
5
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“RATIO 1 TO 3”。

同时VFD指示显示“Freq”、“Ch1”和“Ch3”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行频率比测量（CH1/CH3）。
6
连续按【频率/频率比】键直到计数器显示“RATIO 3 TO 1”。

同时VFD指示显示“Freq”、“Ch1”和“Ch3”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行频率比测量（CH3/CH1）。
有关通道3频率比测量只有选配了500MHz／1.5GHz／2.5GHz／3GHz／6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。有关通道2U频率比测量只有选配了6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。

5.4.4
时间间隔测量




下面的操作过程示范如何进行时间间隔测量。

1 连续按【时间/周期】键直到计数器显示“TI 1 TO 2”。
同时VFD指示显示“Time” 、“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。此时计数器可以进行通道1到通道2的时间间隔测量。通道1有效信号开始测量，通道2有效信号结束测量（此时触发方式菜单中的COMMON: OFF）

2 按【触发方式】键进入触发方式菜单。

将菜单中参数改为“COMMON: ON”，则此时通道1和通道2共用通道1输入（合方式）。

3 在通道分方式或合方式时都可进入触发方式菜单改变触发电平、触发沿。

如要测量通道1上升沿信号到通道2上升沿信号时间间隔，要将通道1设置为“SLOPE: POS”，通道2设置为“SLOPE: POS”；要测量通道1下降沿信号到通道2上升沿信号时间间隔，要将通道1设置为“SLOPE: NEG”，通道2设置为“SLOPE: POS”。




4
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.5
周期测量

下面的操作过程示范如何进行周期测量。

1 将被测信号接入通道1输入。

这时计数器通道1输入指示灯闪烁，表明已有信号输入。如指示灯不闪烁，则按5.8设置通道1的触发电平、触发沿、输入阻抗、输入耦合、输入衰减和低通滤波器选择，使输入信号能够有效触发，指示灯闪烁。

2 连续按【时间/周期】键直到计数器显示“PERIOD 1”。

同时VFD指示显示“Period”和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。然后计数器开始进行通道1周期测量。

3
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“PERIOD 3”。

同时VFD指示显示“Period”和“Ch3”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。

4 将被测信号接入通道3输入。

此时计数器开始进行通道3周期测量。

5
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“PERIOD 2U”（如果选有9GHz选件）。

同时VFD指示显示“Period”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单显示“0”。此功能在选有9GHz选件时测量150MHz～1GHz频率，由通道2输入。

6
将被测信号接入通道2输入。

此时计数器开始进行通道2U频率测量。
通道3周期测量只有选配了500MHz／1.5GHz／2.5GHz／3GHz／6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。有关通道2U频率比测量只有选配了6GHz／9GHz输入通道选件时才具有此功能。

5.4.6
脉冲宽度测量




下面的操作过程示范如何进行脉冲宽度测量。




1
将被测信号接入通道1输入。

2
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“POS WIDTH 1”。
此时计数器自动将设置为通道1和通道2共用通道1输入（合方式），通道1触发沿为上升沿，通道2触发沿为下降沿。同时VFD指示显示“+Wid”和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行正脉冲宽度测量。

3
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“NEG WIDTH 1”。
此时计数器自动将设置为通道1和通道2共用通道1输入（合方式），通道1触发沿为下降沿，通道2触发沿为上升沿。同时VFD指示显示“-Wid”和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行负脉冲宽度测量。




4
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.7
平均时间间隔测量

1
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“TI AVG”，同时VFD指示显示“Avg”、“Time”、“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行通道1到通道2平均时间间隔测量。

2
平均时间间隔测量的触发方式设置和通道输入参数设置同时间间隔测量的设置一样。不同之处是，时间间隔测量是单次测量，而平均时间间隔测量是固定闸门时间内的多次时间间隔测量平均值。所以要进行此功能测量，输入信号必须是连续信号。




3
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.8
平均脉冲宽度测量

1
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“PWIDTH 1 AVG”，同时VFD指示显示“Avg”、“+Wid”、和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行通道1平均正脉冲宽度测量。

2
连续按【时间/周期】键直到计数器显示“NWIDTH 1 AVG”，同时VFD指示显示“Avg”、“-Wid”、和“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行通道1平均负脉冲宽度测量。

3
平均脉冲宽度测量的触发方式设置和通道输入参数设置同脉冲宽度测量的设置一样。不同之处是，脉冲宽度测量是单次测量，而平均脉冲宽度测量是固定闸门时间内的多次脉冲宽度测量平均值。所以要进行此功能测量，输入信号必须是连续信号。




4
通道1触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.9
计数测量




下面的操作过程示范如何进行计数测量。

1 将被测信号接入通道1输入。

2 连续按【其它测量】键直到计数器显示“TOTALIZE 1”。
同时VFD指示显示“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行固定闸门计数测量。

3 按【闸门/外触发】键，进入闸门/外触发菜单。

将闸门设置为自动方式（“GATE: AUTO”），操作过程参考5.5.2。按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行计数。

4 按【停止/单次】键，计数器停止计数。

5 再按一次【停止/单次】键，计数器接着上次停止的计数值继续计数。

6 按【运行】键，计数器由0开始重新计数。

7 按【停止/单次】键，计数器停止计数。

8 通道1触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.10
相位测量

1 连续按【其它测量】键直到计数器显示“PHASE 1 TO 2”。同时VFD指示显示“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单，可以进行通道1到通道2的相位测量。此时通道1和通道2自动设置为分方式。

2 相位测量输入信号需为连续信号。

3 通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.11
占空比测量

1
连续按【其它测量】键直到计数器显示“DUTYCYCLE 1”。同时VFD指示显示“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单，可以进行通道1的占空比测量。此时通道1和通道2自动设置为合方式。

2 占空比测量输入信号需为连续信号。

3
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.12
平均相位测量

1
连续按【其它测量】键直到计数器显示“PHASE AVG”。同时VFD指示
显示“Avg”、“Ch1”和“Ch2”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单，可以进行通道1到通道2的平均相位测量。此时通道1和通道2自动设置为分方式。

2
平均相位测量的触发方式设置和通道输入参数设置同相位测量的设置一样，不同之处是，相位测量是单次测量，而平均相位测量是固定闸门时间内的相位测量平均值（平均时间间隔值/周期值）。

3
平均相位测量输入信号需为连续信号。

4
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.13
平均占空比测量

1
连续按【其它测量】键直到计数器显示“DUTY 1 AVG”。同时VFD指示
显示“Avg”、“Ch1”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单，可以进行通道1的平均占空比测量。此时通道1和通道2自动设置为合方式。

2
平均占空比测量的触发方式设置和通道输入参数设置同占空比测量的设置一样，不同之处是，占空比测量是单次测量，而平均占空比测量是固定闸门时间内的占空比测量平均值（平均时间间隔值/周期值）。

3
平均占空比测量输入信号需为连续信号。

4
通道触发方式设置和通道输入参数设置见5.8。

5.4.14
频率自检测量
连续按【其它测量】键直到计数器显示“FREQ CHECK”，同时VFD指示显示“Freq”，按【运行】键或等待4秒，计数器退出菜单进行内部时钟的频率测量（150MHz）。

频率自检测量时，信号为内部的时钟信号，且不经过输入通道，故通道触发方式设置和输入参数设置与之无关。

5.5

使用闸门和外触发菜单键



[image: image85.png]



5.5.1
概述




闸门和外触发菜单键分为三种，见下表：

	频率测量、周期测量、频率比测量、自检测量、平均时间间隔测量、平均脉冲宽度测量、平均相位测量、平均占空比测量
	计数测量
	时间间隔测量、脉冲宽度测量、相位测量、占空比测量

	
	GATE: AUTO
	ARM: AUTO

	GATE: 10us
	GATE: 10us
	

	GATE: 100us
	GATE: 100us
	

	GATE: 1ms
	GATE: 1ms
	

	GATE: 10ms
	GATE: 10ms
	

	GATE: 100ms
	GATE: 100ms
	

	GATE: 300ms
	GATE: 300ms
	

	GATE: 1s
	GATE: 1s
	

	GATE: 10s
	GATE: 10s
	

	GATE: 100s
	GATE: 100s
	

	GATE: 1000s
	GATE: 1000s
	

	GATE: EXTERNL
	GATE: EXTERNL
	ARM: EXTERNL


·
频率测量、周期测量、频率比测量、自检测量、平均时间间隔测量、平均脉冲宽度测量、平均相位测量、平均占空比测量的固定闸门时间（10us～1000s）是指在此时间内计数器进行计数，进行测量。闸门时间越长，测量精度越高；信号重复频率越大，测量精度越高。

·
频率测量、周期测量、频率比测量时，若被测信号周期大于闸门时间时，测量实际时间至少为被测信号的一个整周期。

·
计数测量的固定闸门时间（10us～1000s）是指在此时间内计数器进行计数。

·
计数测量设置自动闸门时，按【运行】键开始计数，按【停止/单次】键暂停计数，见5.4.9。

·
时间间隔测量、脉冲宽度测量、相位测量、占空比测量设置自动触发时，计数器自动开始进行测量。

·
频率测量、周期测量、频率比测量、自检测量、平均时间间隔测量、平均脉冲宽度测量、平均相位测量、平均占空比测量的外闸门方式时，则在外闸门正脉冲时进行计数、测量。

·
计数测量的外闸门方式时，在外闸门正脉冲时计数器进行计数。

·
时间间隔测量、脉冲宽度测量、相位测量、占空比测量设置外触发时，计数器在外触发信号有效时（外触发上升沿）才开始进行测量。

·
计数器开始进行计数时，VFD显示“Gate”亮；计数器结束计数时，VFD显示“Gate”灭。

5.5.2
改变闸门/外触发设置

要改变闸门设置，只需按【闸门/外触发】键直到显示出所需要的闸门方式，然后按【运行】键或等待4秒，计数器退出闸门/外触发菜单，按照新设置的闸门/外触发方式进行测量。

5.6

使用极限功能菜单键




[image: image86.png]






极限功能菜单只对频率测量有效。

5.6.1
概述




极限功能菜单能够：




·
选择设置上限值和下限值（UPPR: ，LOWR: ）
·
关闭或打开极限测量功能（LIM TEST: OFF 或 ON）。注意当上限值或下限值被重新设置时，计数器会自动打开极限测量功能。

·
将计数器设置成当测量超出上下限值时，计数器自动停止测量。

·
将计数器设置成当测量超出上下限值时，计数器继续测量。

5.6.2
使用极限功能菜单键

下面的操作过程示范如何进行极限功能菜单设置及极限功能测量。例：通道1频率测量时，被测信号频率为10MHz，上限频率设置为10.1MHz，下限频率设置为9.9MHz，进行极限功能测量。

1 将输入信号接入通道1，将测量功能设置在通道1频率测量（见5.4.2）。

2 按【上限/下限】键，直到出现“UPPR: 0.000000Hz”，然后按输入/选择（箭头）键改变上限值，设置为10.1MHz，按【确认】键，显示“UPPR: 10.100000MHz”。数值设置过程见5.3.1。注意按【确认】键后，极限模式指示灯自动亮，极限运算功能自动打开“LIM TEST: ON”。

3 按【上限/下限】键，直到出现“LOWR: 0.000000Hz”，然后按输入/选择（箭头）键改变上限值，设置为9.9MHz，按【确认】键，显示“LOWR: 9.900000MHz”。数值设置过程见5.3.1。
4 按【极限模式】键，直到出现“LIM TEST: ON”。

5 按【极限模式】键，直到出现“ON FAIL:GO ON”。若显示“ON FAIL: STOP”，按箭头键选择“ON FAIL:GO ON”（见5.3.4）。

6 按【运行】键，计数器开始测量。若测量结果在9.9MHz～10.1MHz范围内，计数器显示正常；若测量结果超出9.9MHz～10.1MHz，则计数器VFD显示“Limit”，然后接着下一次测量。

7 按【极限模式】键，直到出现“ON FAIL:GO ON”，然后按箭头键，选择显示“ON FAIL: STOP”。

8 按【运行】键，计数器开始测量。若测量结果在9.9MHz～10.1MHz范围内，计数器显示正常；若测量结果超出9.9MHz～10.1MHz，则计数器VFD显示“Limit”，然后自动停止测量，运行指示灯灭，停止/单次指示灯亮。

5.7

使用运算功能菜单键




[image: image87.png]



运算功能菜单只对频率测量有效，运算功能分为数学运算功能和统计运算功能。

5.7.1
数学运算功能概述




数学运算功能允许计数器按照以下公式将测量结果进行计算后再显示：





显示结果 = （ 测量结果 × 定标值 ）+ 偏差值

5.7.2
使用数学运算功能键

下面的操作过程示范如何使用数学运算功能。例如，输入信号为10MHz，要将（输入信号×10+1M）结果显示出来。

1 将输入信号接入通道1，将测量功能设置在通道1频率测量（见5.4.2）。

2 按【定标/偏差】键，直到出现“SCAL: 0.000000”，然后按输入/选择（箭头）键改变定标值，设置为10，按【确认】键，显示“SCAL: 10.000000”。数值设置过程见5.3.1。注意按【确认】键后，定标/偏差指示灯自动亮，数学运算功能自动设置为“MATH: ON”。

3 按【定标/偏差】键，直到出现“OFFS: 0.000000”，然后按输入/选择（箭头）键改变偏差值，设置为1M，按【确认】键，显示“OFFS: 1.000000”。数值设置过程见5.3.1。

4 按【运行】键，计数器开始测量。显示结果为：(10M×10)+1M=101M。

5 按【定标/偏差】键，直到出现“MATH: ON”，然后按箭头键，选择显示“MATH: OFF”，定标/偏差指示灯灭。

6 按【运行】键，计数器开始测量。显示结果变回为10MHz。

5.7.3
统计运算功能概述




统计运算功能有以下九种：




N次测量（SHOW: MEAS）：





可以进行N次测量。




N次平均测量（SHOW: MEAN）：






[image: image88.wmf]å

=

=

N

i

i

F

N

MEAN

1

1





N次最大值测量（SHOW: MAX）：




MAX=N次测量中最大的测量值




N次最小值测量（SHOW: MIN）：




MIN=N次测量中最小的测量值




N次最大偏差测量（SHOW: DELTA）：




DELTA= N次测量中最大的测量值和最小的测量值之差




绝对偏差测量（SHOW: REL）：





REL=
[image: image89.wmf]0

F

F

i

-





相对偏差测量（SHOW: PPM）：





PPM=
[image: image90.wmf]6

0

0

10

´

-

F

F

F

i





标准偏差测量（SHOW: STD DEV）





[image: image91.wmf])

1

(

1

2

1

2

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

å

å

=

=

N

N

F

F

N

SDEV

N

i

N

i

i

i





阿仑方差测量（SHOW: ALN VAR）





[image: image92.wmf])

1

(

2

)

(

1

1

2

1

-

-

=

å

-

=

+

N

F

F

AVAR

N

i

i

i





以上公式中的N为采样次数，
[image: image93.wmf]0

F

为预置频率，
[image: image94.wmf]i

F

为被测频率。
5.7.4
使用统计运算功能键

下面的操作过程示范如何使用统计运算功能。例如，输入信号10MHz，采样次数N为20，设置预置频率
[image: image95.wmf]0

F

为10MHz。

1 将输入信号接入通道1，将测量功能设置在通道1频率测量（见5.4.2）。

2 按【统计运算】键直到出现“N:    10”，然后按输入/选择（箭头）键改变采样值，设置为20，按【确认】键（见5.3.1）。此时统计运算指示灯自动亮，统计运算功能自动设置为“STATS: ON”。（改变统计运算功能“SHOW: ”、改变预置中心频率
[image: image96.wmf]0

F

的数值、改变采样次数N的数值均可自动将统计运算功能设置为“STATS: ON”，同时统计运算指示灯亮。）

3 按【运行】键，计数器进入连续测量。

4 按【停止/单次】键，计数器停止测量。

5 再按【停止/单次】键，计数器测量20次后停止测量。

6 按【统计运算】键直到出现“SHOW: MEAS”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: MEAN”。
7 按【运行】键，计数器进入平均测量，测量20次后计算平均值显示。

8 按【统计运算】键直到出现“SHOW: MEAN”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: MAX”。
9 按【运行】键，计数器进入20次最大值测量，显示20次测量的最大值。

10 按【统计运算】键直到出现“SHOW: MAX”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: MIN”。
11 按【运行】键，计数器进入20次最小值测量，显示20次测量的最小值。

12 按【统计运算】键直到出现“SHOW: MIN”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: DELTA”。
13 按【运行】键，计数器进入20次最大偏差测量，显示20次测量中的最大值与最小值之差。

14 按【统计运算】键直到出现“SHOW: DELTA”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: REL”。
15 按【统计运算】键直到出现“F0: 0.000000Hz”，然后按输入/选择（箭头）键改变偏差值，设置为10MHz，按【确认】键，显示“F0: 10.00000MHz”。数值设置过程见5.3.1。
16 按【运行】键，计数器进入绝对偏差测量，显示测量结果与
[image: image97.wmf]0

F

之差。

17 按【统计运算】键直到出现“SHOW: REL”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: PPM”。
18 按【运行】键，计数器进入相对偏差测量，显示PPM值。

19 按【统计运算】键直到出现“SHOW: PPM”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: STD DEV”。
20 按【运行】键，计数器进入20次标准偏差测量。

21 按【统计运算】键直到出现“SHOW: STD DEV”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“SHOW: ALN VAR”。
22 按【运行】键，计数器进入20次阿仑方差测量。

23 按【统计运算】键直到出现“STATS: ON”，再按输入/选择（箭头）键直到出现“STATS: OFF”，关闭统计运算功能，统计运算指示灯灭。

24 按【运行】键，计数器回到频率测量。

5.8

使用通道1和通道2触发方式菜单键和输入参数设置键



[image: image98.png]i*ﬁ&ﬁ’t

( )WM”
50(10
X1

DCO

( ) 100kHz
X100 wE





5.8.1
使用通道1（通道2）触发方式菜单键

·
按【触发方式】键，直到出现“LEVEL: 0.00V”，然后按再按输入/选择（箭头）键可设置触发电平，按【确认】键触发电平设置完毕。触发电平设置范围为-2.50V～+2.50V。

·
按【触发方式】键直到出现“SLOPE: POS”，按输入/选择（箭头）键可将触发沿改变为下降沿“SLOPE: NEG”。

·
按【触发方式】键直到出现“COMMON 1: OFF”，按输入/选择（箭头）键可将通道1与通道2分合方式改为合方式“COMMON 1: ON”。

·
在有些测量功能状态，触发沿菜单和分合方式菜单不会出现。

·
进入触发方式菜单时，触发方式指示灯亮；退出触发方式菜单时，触发方式指示灯灭。
5.8.2
使用通道1（通道2）输入参数设置键




直接按相应按键，可改变输入参数设置，同时指示灯相应改变。

·
按【1MΩ/50Ω】键选择输入阻抗为50Ω（CH 1: 50 OHM）或1MΩ（CH 1: 1M OHM）。

·
按【AC/DC】键选择输入耦合为交流耦合（CH 1: AC）或直流耦合（CH 1: DC）。

·
按【×1/×10】键选择输入通道不衰减（CH 1: ×1 ATT）或衰减10倍（CH 1: ×10 ATT）。

·
按【100KHz低通】键选择100KHz低通有效（CH 1: LP FILT）或无效（CH 1: NO FILT）。

·
通道2与通道1相同，只是显示变为CH 2。
5.9

使用存储、调用和打印菜单键



[image: image99.png]



5.9.1
概述

存储、调用菜单能够将计数器的设置状态存储起来或将以前的设置状态调出来。存储和调用的寄存器组（功能状态）号为1～9，0号寄存器组为固定的初始设置，初始设置状态见5.12。打印菜单可以打开打印设置，使计数器能够将测量显示打印出来。

存储、调用的设置为：


通道1、通道2触发电平和触发方式


通道1和通道2分合状态


通道1、通道2输入参数设置


计数器测量功能


计数器闸门/外触发方式


计数器极限功能设置


计数器运算功能设置


计数器测量控制设置

5.9.2
存储计数器状态

下面的操作过程示范如何进行存储计数器状态。例如要将当前状态存储到3号寄存器组中。

1
按【存储/调用】键，直到出现“SAVE:   1”，然后按输入/选择（箭头）键改变寄存器组号，改为“SAVE:   3”。

2 然后按【确认】键，计数器将当前状态存储到3号寄存器组中

5.9.3
调用计数器状态

1
按【存储/调用】键，直到出现“RECALL:   0”，按【确认】键调用初始状态设置。初始设置状态见5.12。

2
按【存储/调用】键，直到出现“RECALL:   0”，然后按输入/选择（箭头）键改变寄存器组号，改为“RECALL:   3”，按【确认】键调用3号寄存器组的设置状态。只有已经存储的寄存器组号才能在菜单中显示，可以调用。

5.9.4
删除寄存器组

按【存储/调用】键，直到出现“UNSAVE:   3”，然后按输入/选择（箭头）键改变寄存器组号，按【确认】键将所选中的3号寄存器组删除。只有已经存储的寄存器组号才能在菜单中显示，可以删除。若所有的寄存器组都被删除后，此菜单不再显示。

5.9.5
打开打印功能
按【存储/调用】键，直到出现“PRINT: OFF”，然后按然后按输入/选择（箭头）键出现“PRINT: ON”，此时若连接打印机并且打印机打开，则按【运行】键或【停止/单次】键进入测量，每次测量完毕后计数器将测量结果送往打印机打印。若打印机连接不正常，则数据送打印机停止并等待。这时可关闭打印机（重新进入打印功能按上述方法选择“PRINT: OFF”），然后关闭计数器电源检查计数器与打印机的连接，无误后重新打开打印功能可进行打印。

注意：不能带电插拔打印电缆，一定要关机后才能插拔电缆。

5.10
使用系统设置菜单键



[image: image100.png]



5.10.1
概述

按系统设置菜单键可进入系统菜单进行系统参数设置。系统参数在设置后自动存入EEPROM，但不存入功能状态号中。所以存储功能状态号不会将系统参数存入功能状态号中，*RST命令、调用功能状态号0～9也不会改变系统参数，系统参数关机后不会丢失。

系统参数设置菜单能够实现以下功能：

·
查看计数器软件版本号（“REV:  1200”）。

·
设置IEEE488接口地址（“GPIB:   5”）。

·
设置蜂鸣器开关状态（“BEEP: OFF”）。
·
设置测量暂停时间（“PAUSE:  0.0s”）。

·
设置RS232通用串行接口参数。



设置RS232通用串行接口波特率（“BAUD: 9600”）。



设置RS232通用串行接口校验位（“PARITY: OFF”）。



设置RS232通用串行接口软件握手信号（“SW PACE: NONE”）。



设置RS232通用串行接口DTR信号（“DTR: HIGH”）。

5.10.2
查看软件版本号

按【系统设置】键直到出现“REV:  1200”，表示软件版本号为1.200。此软件版本号只能显示而不能设置。

5.10.3
设置IEEE488（GPIB）接口地址

按【系统设置】键直到出现“GPIB:   5”，表示IEEE488（GPIB）接口地址为5。按输入/选择（箭头）键可改变IEEE488（GPIB）接口地址，然后按【确认】键，计数器则完成IEEE488（GPIB）接口地址的改变。IEEE488（GPIB）接口地址的范围为1～30。

此菜单只有在选有IEEE488通用接口（选件Ⅸ）时才出现。
5.10.4
设置蜂鸣器开关

按【系统设置】键直到出现“BEEP: ”，按输入/选择（箭头）键直到出现“BEEP: ON”，此时再按任意按键则每按一次按键蜂鸣器鸣叫一次。

按【系统设置】键直到出现“BEEP: ”，按输入/选择（箭头）键直到出现“BEEP: OFF”，此时再按任意按键则键蜂鸣器不鸣叫。

用户可根据自己的喜好设置打开或关闭蜂鸣器。

5.10.5
设置测量暂停时间

按【系统设置】键直到出现“PAUSE:  0.0s”，表示计数器两次测量之间（连续测量状态时）的暂停时间为0。按输入/选择（箭头）键可改变测量暂停时间，然后按【确认】键，计数器则完成测量暂停时间的改变。测量暂停时间的范围为0.0～9.9s。

如进行时间间隔测量时，测量的时间间隔很短，测量过程比较快，显示的数据看不清楚，此时可将测量暂停时间加大，以使显示能够清楚地显示出来。

5.10.6
设置RS232通用串行接口参数

通过系统设置菜单可以设置RS232串口通讯的波特率、校验位、数据位数、软件握手信号和DTR信号。可设置的参数见下表：

	参  数
	缺 省 设 置
	可 选 择 的 设 置

	软件握手信号
	NONE
	XON或NONE

	波特率
	9600
	2400、4800、9600、19200或38400

	校验位
	NONE
	EVEN或ODD 注
	NONE

	数据位数
	8位
	7位
	8位

	停止位
	1位
	固定不可变

	DTR 信号
	HIGH
	HIGH、LIMIT或PACE


注：
当检验位为偶校验（EVEN）或奇校验（ODD）时，数据位为7位；当无校验位时，数据位为8位。

1
RS232串行通讯波特率设置

按【系统设置】键直到出现“BAUD: 9600”，然后按输入/选择（箭头）键可改变RS232串行通讯波特率，共有五种波特率可选：2400、4800、9600、19200和38400。选择完毕即可退出此菜单。



2
RS232串行通讯校验位设置

按【系统设置】键直到出现“PARITY: OFF”，然后按输入/选择（箭头）键可改变RS232串行通讯校验位，共有三种校验方式可选：OFF（无校验）、EVEN（进行偶校验）和ODD（进行奇校验）。选择完毕即可退出此菜单。



3
RS232串行通讯软件握手信号设置

按【系统设置】键直到出现“SW PACE: NONE”，然后按输入/选择（箭头）键可改变RS232串行通讯软件握手信号设置，共有二种软件握手方式可选：NONE（无软件握手信号）和XON（使用XON和XOFF软件握手信号）。选择完毕即可退出此菜单。



4
RS232串行通讯DTR信号设置

按【系统设置】键直到出现“DTR: HIGH”，然后按输入/选择（箭头）键可改变RS232串行通讯DTR信号设置，共有三种DTR信号设置方式可选：HIGH（总是为高）、LIMIT（表示LIMIT信号）和HW PACE（用作硬件握手信号）。选择完毕即可退出此菜单。
5.10.7
设置RS232通用串行接口参数输出LIMIT信号

使用RS232通用串行接口输出LIMIT信号，LIMIT信号由RS232的DB9九针针式插座的第4脚输出（见3.6.5）。

1 按【系统设置】键直到出现“DTR: HIGH”，然后按输入/选择（箭头）键将DTR信号设置为LIMIT。

2 使用极限功能菜单设置好上限、下限和极限模式（见5.6）。

3 按【运行】键，进入极限模式测试，同时LIMIT信号通过RS232九针针式插座的第4脚输出。

5.11
前面板出错显示信息



前面板出错显示信息含义如下表：

	显  示
	含  义

	NO LIM MENU

	此状态无极限运算功能菜单。

	NO MATH MENU
	此状态无数学运算功能菜单。

	NO STAT MENU

	此状态无统计运算功能菜单。

	NO TRIG MENU

	此状态无触发方式菜单。

	NOT ENTERED

	数据未输入（未确认）。

	RECALL FAIL

	调用寄存器组（功能状态）号出错。

	SAVE FAIL

	存储寄存器组（功能状态）号出错。

	UNSAVE FAIL

	删除寄存器组（功能状态）号出错。

	NO PRINTER
	计数器要打开的打印机未连接或未开机。

	IN REMOTE
	正在远控状态，此按键无效。

	BAUD ERROR
	RS232串行通讯波特率出错。

	PARITY ERROR
	RS232串行通讯校验位出错。

	COMD ERROR
	远控命令出错。

	PARAM ERROR
	远控命令参数出错。

	FUNC ERROR
	远控功能出错。

	OVERFLOW
	计数溢出。


5.12
*RST状态和RECALL 0状态
	
	*RST设置状态
	RECALL 0设置状态

	测量功能
	通道1频率测量
	通道1频率测量

	频率、周期、频率比闸门
	100ms
	100ms

	计数闸门
	100ms
	100ms

	时间测量触发
	AUTO（自动触发）
	AUTO（自动触发）

	通道1输入阻抗
	1MΩ
	1MΩ

	通道2输入阻抗
	1MΩ
	1MΩ

	通道1耦合方式
	AC
	AC

	通道2耦合方式
	AC
	AC

	通道1衰减
	×1
	×1

	通道2衰减
	×1
	×1

	通道1低通100kHz滤波器
	NO FILT（无滤波器）
	NO FILT（无滤波器）

	通道2低通100kHz滤波器
	NO FILT（无滤波器）
	NO FILT（无滤波器）

	通道1触发电平
	0.00V
	0.00V

	通道2触发电平
	0.00V
	0.00V

	通道1触发沿
	POS（上升沿）
	POS（上升沿）

	通道2触发沿
	POS（上升沿）
	POS（上升沿）

	通道1、通道2分合方式
	分方式
	分方式

	测量控制状态
	单次测量状态
	连续测量状态

	极限测量功能
	LIMIT TEST: OFF（关）
	LIMIT TEST: OFF（关）

	上限值
	UPPR: 0.000000Hz
	UPPR: 0.000000Hz

	下限值
	LOWR: 0.000000Hz
	LOWR: 0.000000Hz

	超出上下限时
	ON FAIL: GO ON（继续测量）
	ON FAIL: GO ON（继续测量）

	数学运算功能
	MATH: OFF（关）
	MATH: OFF（关）

	定标值
	SCAL: 1.000000
	SCAL: 1.000000

	偏差值
	OFFS: 0.000000
	OFFS: 0.000000

	统计运算功能
	STATS: OFF（关）
	STATS: OFF（关）

	统计运算种类
	MEAS（N次测量）
	MEAS（N次测量）

	预置中心频率
	F0: 10.00000MHz
	F0: 10.00000MHz

	统计采样次数
	N:  10
	N:  10


第6章

软面板使用说明


计数器配有RS232接口软面板。在计算机上安装了计数器软面板软件后，能够通过RS232接口直接控制计数器。在计算机与计数器连接成功后，除了【系统设置】键、【存储/调用】键和【电源开关】键外，计数器的软面板按键操作与计数器本身按键操作完全一致。具体按键操作可见第5章。

6.1

软面板应用程序安装
将仪器所附光盘放入光盘驱动器，通过“资源管理器”或“我的电脑”找到光盘驱动器下的\RS232软面板应用程序\Setup.exe文件，双击执行它，出现以下显示界面：

[image: image101.png]J}aj) T EETE SPosSrIZE NIRRT SRET

[FERETESS T E RGNS, AL, 2
(SR BHE oL E i1

e | B @





点击“确定” 按钮，开始SP3386&SP312B软面板应用程序的安装。见以下显示界面：

[image: image102.png]BE TEARARF .

SHEEAR EERE SPsesr A ERTAER SRl
ERERAR.

5

C:\Progran Files\SoftPanel\ FRERQ
e 0





[image: image116.png]WAREREFER.

BE®
[E

BRD)

Wy Docunents

1Progran Files
THINDONS

g
[STSTEN]







若要更改安装目录，点击“更改目录（C）”按钮，进入更改目录界面：

[image: image117.png]SRR B SR EEER PR LA
SR AR IR

B D)
==

HEE
[Frerosoft Visual Soweesafe s
Wi crosoft Vizual Studio 5.0

Wi crozoft ¥eb Publishing

[Nationel Instruments

Protel 88 SE
kiR

i
S 2002
B

il





更改好安装目录后，按“确定”按钮，则会回到上一界面。此时单击按钮，则进入选择程序组界面：

[image: image118.png]C:\Progran Files\SoftPanel\hrvlp. ico

e

il









一般可按“继续（C）”按钮继续安装，则可开始安装软件（见下图）：

[image: image119.png]EERE SPaseseaIBRETRER SRR,










安装成功后显示以下界面：








按“确定”按钮，则完成整个安装过程。

6.2

软面板应用程序卸载
要进行SP3386&SP312B软面板应用程序的卸载，先进入“控制面板”，双击“添加/删除程序”进入“安装/卸载”，选中“盛普科技 SP3386&SP312B软面板应用程序”，如下：




[image: image103.wmf]



按“添加/删除（R）”按钮，显示如下：




[image: image104.wmf]



点击“是（Y）”按钮，开始卸载软面板应用程序，卸载完成后显示：









[image: image105.wmf]



按“确定”按钮，软面板应用程序卸载完成。

6.3

软面板应用程序启动
1.
首先关闭计数器电源，连接好计算机到计数器的RS232电缆。计数器后面板RS232九针针式插座定义见3.6.5。计算机到计数器的RS232电缆连接如下图。若不使用DTR信号，即DTR信号设置为HIGH（见5.10.6），可不连接DTR和DSR信号。


2.
打开计数器电源。

3.
在计算机上点击“开始”/“程序”/“盛普科技”/“SP3386&SP312B软面板应用程序”，启动软面板应用程序。启动后若显示如下（即软面板各按键字符为灰色），则计算机与计数器连接未成功。

[image: image106.png]sal Counter)





4.
这时点击下拉菜单，选择正确的通讯端口。然后根据计数器的RS232串行接口设置（见5.10使用系统设置菜单键）选择正确的波特率选择、校验位、软件握手信号和DTR信号。

5.
点击“连接”按键（可重复2到3次），若计算机与计数器仍未连接成功则重复1到5的步骤，检查RS232串行接口电缆和各下拉菜单设置是否都正确，直致计算机与计数器连接成功，显示如下（即软面板各按键除“系统设置”键和“存储/调用”键外，按键字符为黑色）：

[image: image107.png]BISHEEATHE (Universal Counter)





6.
此时可按“断开”按键，断开计算机与计数器的连接，回到计算机与计数器未连接状态。若在计算机与计数器连接成功状态时，改变串行接口通讯设置，即改变五个下拉菜单中的任一设置，计算机则断开与计数器的连接，回到计算机与计数器未连接状态。重新连接需重复4到5的步骤。

7.
计算机与计数器连接成功后，计数器VFD显示区的Rmt指示亮，表示计数器进入远控状态，此时计数器除【本地】键起作用外，其余按键均不起作用。计数器固定进入*RST设置状态，各功能参数设置见5.12。此时若按步骤6断开计算机与计数器的连接，或关闭软面板应用程序，计数器的Rmt指示灭，表示计数器回到本地状态，各按键重新起作用。远控状态时按【本地】键，则计数器断开与计算机的连接，计数器的Rmt指示灭，同时计算机软面板应用程序也回到计算机与计数器连接未成功状态。

8.
计算机与计数器连接成功后，即可操作软面板来控制计数器（即可用鼠标点击软面板上的按钮），软面板应用程序启动完成。

6.4

软面板应用程序说明
1.
SP3386&SP312B软面板应用程序在连接计数器时能自动识别计数器型号。

2.
软面板应用程序的操作与计数器本地操作完全一致（除无“系统设置”键和“存储/调用”外）。具体操作见第5章。
3.
计数器每次测量结束后向计算机发送测量结果，软面板应用程序接收到后将测量结果显示出来。

4.
软面板应用程序的Gate指示与计数器本地的Gate指示并不完全一致，仅仅是一个示意。

5.
软面板应用程序如果要接收Limit指示，需将下拉菜单中的DTR信号设置为Limit指示，同时计数器的RS232通讯设置中的DTR设置也应为LIMIT（见5.10.6）。只有这样连接成功的软面板应用程序才能在极限测量模式开时，测量结果超出上、下限时显示Limit指示。

注意：RS232接口为非热插拔接口，因此插拔RS232接口电缆时必须断开计数器电源。

第7章

  编程说明

7.1

程控接口概述
SP3386&SP312B系列通用计数器具有RS232通用串行接口、IEEE488通用程控接口两种接口。其中RS232通用串行接口为标准配置，IEEE488通用程控接口为选配件。SP3386&SP312B系列通用计数器的接口程控命令采用与可程控仪器标准命令SCPI语言（Standard Commands for Programmable Instruments）兼容的程控命令。程控命令均采用ASCII字符表示，计数器向计算机返回的数据也是由ASCII字符表示。RS232通用串行接口和IEEE488通用程控接口的程控命令完全一样（除RS232通用串行接口特有的命令外）。通过发送可程控仪器标准命令（SCPI指令），所有的面板按键操作都可通过程控接口（RS232通用串行接口或IEEE488通用程控接口）进行远程控制。

7.2

程控接口硬件连接

在进行程控操作之前应先将计数器程控接口和计算机连接起来，并且设置好程控接口的参数。

7.2.1
RS232通用串行接口的连接
计数器后面板的RS232通用串行接口为标准的9针插座，插座定义可见3.6.5。用标准的RS232连接电缆可将计算机和计数器连接起来，连接电缆的连接方式可参考6.3。注意连接时应关闭计数器电源。
7.2.2
RS232通用串行接口的参数设置

RS232通用串行接口的接口参数（波特率、校验位、软件握手信号和DTR信号）的设置通过系统设置菜单进行设置。具体设置可参考5.10.6。
7.2.3
IEEE488通用程控接口的连接

IEEE488通用程控接口的连接方法很简单，只要用IEEE488电缆将计算机和计数器连接起来就可以了（见下图）。注意的是连接时应关闭计数器的电源。

[image: image108.png]SP3386F Mt R
(T

|EEE488H %





7.2.4
IEEE488通用程控接口的地址设置




按照以下过程设置IEEE488（GPIB）接口地址：




1
按【系统设置】键，直到出现“GPIB:   5”。

2
按【◄】键显示“GPIB:  05”，并且数字“0”闪烁，表示按【▲】键和【▼】键时可改变此数字。

3 按【▲】键显示“GPIB:  15”。

4 按【►】键显示“GPIB:  15”，这时数字“5”闪烁，表示按【▲】键和【▼】键时可改变此数字。
5 按两下【▼】键，显示“GPIB:  13”。

6 按【确认】键。

注意一定要按【确认】键才能完成地址输入。

这时IEEE488接口地址存入非易失RAM，关机后或远控接口复位后都不会改变这个设置。

7.2.5
远控/本地状态

开机时计数器处于面板按键控制（本地）状态。一旦进入远控状态，除【本地】键外，计数器不响应前面板的其它按键。远控状态时按【本地】键，计数器手动进入本地状态。

需要说明的是：通过RS232通用串行接口程控时，按【本地】键计数器必然进入本地状态；而通过IEEE488通用程控接口时，只有在本地封锁关闭的情况下，按【本地】键计数器才进入本地状态。

7.3

程控命令简述
计数器程控命令与可程控仪器标准命令SCPI语言兼容，程控命令表示方式也与SCPI语言一致。

7.3.1
部分SCPI命令符号含义
[ ]
括号内的字符是可选的。例如：INPut[1]，既可以写成INPut，也可以写成INPut1。注意括号并不是命令符号。

AC|DC



表示任选其一，或者AC，或者DC。

<Boolean>

表示开关参数，0或者1。同时也可以表示为OFF或者ON，OFF为0，ON为1。计数器返回只有0或者1。

<Numeric_Value>

表示一个数值，具体数值格式见命令参考。

SENSe
表示命令既可以是只有大写字符的部分，也可以是完整的字符。例如：SENSe命令符号表示以下写法都是对的，SENSE或SENS。

7.3.2
计数器IEEE488.2通用命令

计数器响应以下四个IEEE488.2通用命令。通用命令均以“*”开始，一般与测量设置无关。

IEEE488.2通用命令简述

	助记符
	名    称
	功        能

	*IDN?
	仪器识别查询指令
	查询仪器标识。

	*RCL <NRf>
	调用指令
	调用已存储的参数设置和状态。

	*RST
	复位指令
	将仪器复位到一已知状态。

	*SAV <NRf>
	存储指令
	存储仪器当前的参数设置和状态。


7.3.3
计数器SCPI命令

SCPI命令包含了所有的测量功能和设置，使用树状分层命令结构方式。子关键字与上一级关键字之间用“:”联系。例如INP3:COUP?，INP3与COUP?之间用“:”连接，表示COUP?为INP3的下一级关键字。
一般SCPI命令都包含有查询命令，在命令之后加“?”既是此命令的查询命令。例如CALC:MATH:STAT 0关闭数学运算功能，而CALC:MATH:STAT?则是查询数学运算功能开启状态。但部分设置命令无查询命令，而且还有部分命令只有查询命令。计数器SCPI命令见下表。






SP3386&SP312B  SCPI命令简述

	关键字/语法
	参数形式
	注     释

	:ABORt
	
	无查询命令。终止正在进行的测量

	:CALCulate[1]

  :MATH

    :STATe
	<Boolean>
	打开/关闭数学运算功能。

	:CALCulate2

  :LIMit

:LOWer

  [:DATA]

:STATe

:UPPer

  [:DATA]
	<Numeric_Value>[Hz]
<Boolean>

<Numeric_Value>[Hz]
	设置极限运算功能的下限值。

打开/关闭极限运算功能。

设置极限运算功能的上限值。

	:CALCulate3

  :AVERage

:COUNt
:FREQuency0
[:STATe]

:TYPE
	<Numeric_Value>
<Numeric_Value>[Hz]
<Boolean>

MEASure|MEAN|MAXimum

|MINimum|DELTa|REL

|PPM|SDEViation

|AVARiation
	设置统计运算功能的采样次数。

设置统计运算功能的中心频率值（预置频率值）。

打开/关闭统计运算功能。

选择统计运算功能种类。

	:FORMat

  [:DATA]
	PACKed|ASCii
	设置计数器发送测量结果数据的形式。

	:HCOPy

  :CONTinuous
	<Boolean>
	打开或关闭打印功能。

	:INITiate

  :AUTO
  :CONTinuous
  [:IMMediate]
	<Boolean>
<Boolean>
	AUTO ON时测量结果超出上下限时测量自动停止；AUTO OFF时关闭自动停止。

设置连续测量状态或单次测量状态。

无查询命令。使仪器立即进行一次测量过程。

	:INPut[1]

  :ATTenuation

  :COUPling

  :FILTer

[:LPASs]

  [:STATe]

  :IMPedance
	1|10

AC|DC

<Boolean>

50|1M[OHM]
	设置通道1输入衰减。

设置通道1输入耦合。

打开/关闭通道1低通滤波器。

设置通道1输入阻抗。

	:INPut2

  :ATTenuation

  :COUPling

  :FILTer

[:LPASs]

  [:STATe]

  :IMPedance
	1|10

AC|DC

<Boolean>

50|1M[OHM]
	设置通道2输入衰减。

设置通道2输入耦合。

打开/关闭通道2低通滤波器。

设置通道2输入阻抗。

	:INPut3

  :COUPling?
  :IMPedance?
	
	只有查询命令。返回通道3输入耦合。

只有查询命令。返回通道3输入阻抗。

	:MEASure?
	
	只有查询命令。进行一次测量过程并返回测量结果。

	:READ?
	
	只有查询命令。返回测量结果。

	[:SENSe]

  :EVENt[1]

:LEVel

:SLOPe

  :EVENt2

:FEED
:LEVel

:SLOPe

  :FUNCtion

[:ON]

  :FREQuency

:ARM

  :TINTerval

:ARM

  :TOTalize

:ARM
	<Numeric_Value>[V]

POSitive|NEGative

“[:]INPut[1]|[:]INPut2”
<Numeric_Value>[V]

POSitive|NEGative

<Sensor_Function>（如下）

“[:][XNONe:]FREQuency [1]”

“[:][XNONe:]FREQuency 2U”

“[:][XNONe:]FREQuency 3”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio [1,2]”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio 1,2U”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio 1,3”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio 2,1”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio 2U,1”

“[:][XNONe:]FREQuency

:RATio 3,1”

“[:][XNONe:]TINTerval [1,2]”

“[:][XNONe:]PERiod [1]”

“[:][XNONe:]PERiod 2U”

“[:][XNONe:]PERiod 3”

“[:][XNONe:]PWIDth [1]”

“[:][XNONe:]NWIDth [1]”

“[:][XNONe:]TINTerval

:AVERage [1,2]”
“[:][XNONe:]PWIDth

:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]NWIDth

:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]TOTalize [1]”

“[:][XNONe:]PHASe [1,2]”

“[:][XNONe:]DCYCle [1]”

“[:][XNONe:]PHASe

:AVERage [1,2]”

“[:][XNONe:]DCYCle

:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]FREQuency

:CHECK”

10US|100US|1mS|10mS|100mS

|300mS|1S|10S|100S|1000S

|EXTernal
AUTO|EXTernal

AUTO|10US|100US|1mS|10mS

|100mS|300mS|1S|10S|100S|1000S

|EXTernal
	设置通道1触发电平。

设置通道1触发沿。

设置通道1和通道2分、合方式。“INPut2”是分方式，“INPut1”是合方式。（只在时间间隔测量中有效。）

设置通道2触发电平。

设置通道2触发沿。

设置测量功能。

通道1频率测量。

通道2U频率测量。

通道3频率测量。

通道1与2频率比测量。

通道1与2U频率比测量。

通道1与3频率比测量。

通道2与1频率比测量。

通道2U与1频率比测量。

通道3与1频率比测量。

通道1与2时间间隔测量。

通道1周期测量。

通道2U周期测量。

通道3周期测量。

通道1正脉冲宽度测量。

通道1负脉冲宽度测量。

通道1与2平均时间间隔测量。

通道1平均正脉冲宽度测量。

通道1平均负脉冲宽度测量。

通道1计数。

通道1与2相位测量。

通道1占空比测量。

通道1与2平均相位测量。

通道1平均占空比测量。

频率自检测量。

设置频率测量的闸门。

设置时间测量的触发方式。

设置计数测量的闸门。

	:SYSTem

  :BEEPer

:STATe

  :COMMunicate

:GPIB

  [:SELF]

    :ADDRess

:SERial

  :CONTrol

    :DTR
  :TRANsmit

    :BAUD

    :PACE
    :PARity

      [:TYPE]

  :KEY
  :LOCal

  :MEASure
:PAUSe
	<Boolean>

<Numeric_Value>

ON|LIMit|IBFull
2400|4800|9600|19200|38400

XON|NONE
EVEN|ODD|NONE

<Numeric_Value>
<Numeric_Value>[s]
	打开/关闭蜂鸣器。

设置GPIB（IEEE488）地址。

设置RS232的DTR控制信号。

设置RS232的波特率。

设置RS232的软件握手信号。
设置RS232的校验位。
无查询命令。相当于按下一按键。

无查询命令。只在RS232通用串行接口有效。使仪器回到本地状态。
设置测量暂停时间

	:TRACe

  [:DATA]
  [:DATA]
  [:DATA]?
  [:DATA]?
	OFFSET,<Numeric_Value>[Hz]
SCALE,<Numeric_Value>[Hz]
OFFSET
SCALE
	无查询命令。设置数学运算功能的偏差值。

无查询命令。设置数学运算功能的定标值。

只有查询命令。询问数学运算功能的偏差值。

只有查询命令。询问数学运算功能的偏差值。

	LOC
	
	只在RS232通用串行接口有效，仪器发出的命令。表示仪器在远控状态时按下了【本地】键，已回到了本地状态。


计数器的SCPI命令有效状态与计数器面板按键有效状态一致。例如，在设置测量功能为频率测量（SENS:FUNC “FREQ”）后，再设置时间测量自动触发方式（SENS:TINT:ARM:AUTO），由于此时不为时间测量方式，因此此命令无效，计数器显示出错信息“FUNC ERROR”。具体无效状态可参考SP3386&SP312B使用说明。

7.4

程控命令语法
7.4.1
程控命令概述

SP3386&SP312B程控命令为控者（如计算机）发送给计数器的命令符号，既可通过RS232通用串行接口也可通过IEEE488通用程控接口发送。命令符号为ASCII字符，计数器返回的信息也是由ASCII字符组成。当使用IEEE488通用程控接口时，计数器发送结束符的同时发送EOI信号。

SP3386&SP312B程控命令符合SCPI语言规范。
7.4.2
程控命令类型和形式

程控命令分为IEEE488通用命令和SCPI命令两种类型。IEEE488通用命令一般用来进行复位到已知状态、存储调用状态等，与测量无关。

7.4.2.1
通用命令形式




通用命令以（*）星号作为开始，可能含有参数。例如以下为通用命令：





*RST    *IDN?     *RCL 1

7.4.2.2
SCPI命令和查询形式

SCPI命令完成的功能通常是对仪器进行设置。命令关键字分成几极，根命令关键字下为子命令关键字，关键字后为命令参数。根命令关键字与子命令关键字之间用冒号（:）连接，关键字与参数之间用空格连接。例如下面为一个命令和它的查询命令：

:INPut:COUPling AC

:INPut:COUPling?




INPut是根命令关键字，COUPling是第二级命令关键字，AC是命令参数。

7.4.3
SCPI命令基本语法原则

7.4.3.1
SCPI分层命令语法

SCPI命令格式为树状分层结构，可分为多个子系统，每个子系统由一个根命令和一个或数个层次子命令构成。最后一层子命令关键字与命令参数之间以空格连接。如果是查询命令，最后一层子命令关键字后直接加问号（?），然后才以空格连接参数（如果有参数的话）。如果有两个以上的参数，参数之间用逗号（,）连接。

7.4.3.2
通用命令语法

通用命令以星号（*）开始，后面是通用命令符号，通用命令与命令参数之间以空格连接。如果是查询命令，通用命令符号后直接加问号（?）。

7.4.3.3
简写命令

SCPI命令可以混用大写和小写字母。命令描述中的大写字母表示命令的简写方式。为了增强程序的可读性，可以使用完整的命令。计数器即可以接受简写命令，也可以接受完整命令。

例如：命令CALCulate，则CALC和CALCULATE都是可以接受的命令，而其它的命令形式，如CALCU、CALCULA等都产生出错信息。由于即可使用大写也可使用小写字母，因此如CALCULATE、calculate或CALcuLaTe等都是可以接受。

7.4.3.4
命令关键字的连接




根命令和其子命令之间以冒号（:）连接。例如：





:INPut:COUPling?




其中第一个冒号（位于开始处的冒号）可以省略。即此命令可以写成：





INPut:COUPling?

7.4.3.5
可省略的关键字

可省略的关键字是指那些位于方括号（[ ]）内的关键字。注意方括号并不是关键字中的一部分，不能发送给计数器。

如果省略方括号中的关键字，计数器会自动假定省略部分已存在，其响应与不省略是一样的。

例如[:SENSe]子系统命令：


[:SENSe]


  :FREQuency


    :ARM


      :TIMer 100ms

根命令关键字是一个可省略的关键字，因此下面两个命令都是可以接受的，且功能相同：





:SENS:FREQ:ARM:TIM 100ms





:FREQ:ARM:TIM 100ms

7.4.3.6
缺省的通道（可省略的数字关键字）

一些命令允许省略数字关键字。如命令中的通道号在方括号中，表示省略方括号中的数字时将指方括号中的缺省通道。

例如：


:INPut[1]:COUPling AC|DC

如果省略通道号1，表示对缺省通道（通道1）操作，即下面两个命令是相同的，都是对通道1操作：


:INPut1:COUPling AC


:INPut:COUPling AC

7.4.3.7
参数类型

参数可能是字符，也可能是数字，但不论是字符还是数字，都用ASCII字符表示。

以下为参数类型表：

	参数类型
	解             释

	<Numeric_Value>
	数字。具体数字形式见相应命令详解。

	<Boolean>
	一位二进制数，表示真或假：

1（ON）或0（OFF）。查询时只发回1或0。

	<NRf>
	正整数。具体限制见相应命令详解。

	<String>
	字符串。


7.4.3.8
参数分隔




如果有两个以上的参数，参数和参数之间用逗号（,）来分隔。

7.4.3.9
查询参数




一般带参数的命令都可以加？来进行查询，查询当前参数状态。例如:

INPut:IMPedance?




查询结果返回当前通道1输入阻抗，50或1M。

7.4.3.10
参数单位

数字参数一般含有单位，如Hz（赫兹）、s（秒）、V（伏）、OHM（欧姆）、%（百分号）、DEG（度）。单位可以省略，并且不分大小写。

参数单位前还可能含有前缀，表示单位倍数。

	符号
	含义

	M
	
[image: image109.wmf]6

10



	k
	
[image: image110.wmf]3

10



	m
	
[image: image111.wmf]3

10

-



	u
	
[image: image112.wmf]6

10

-




k与u即可以大写，也可以小写。但M与m表示不同的含义，因此区分大小写。

7.4.3.11
命令结束符

程控命令以换行符（ASCII符号10，十六进制0AH）作为结束符。计数器返回的信息也是以换行符作为结束符。当使用IEEE488通用程控接口时，在发送换行符的同时发送EOI信息。

7.4.4
复合命令

SCPI语言可以将两个或两个以上命令一同发送，命令之间用分号（;）连接，在几个命令的最后发送结束符。如：

*RST;:INP:COUP AC

这个复合命令与发送*RST命令后再发送:INP:COUP AC命令是一样的。

复合命令最长不能超过250个ASCII字符串，否则会产生命令出错并丢失部分命令。

7.5

程控命令详解
7.5.1
:ABORt子命令


:ABORt

此命令只有执行命令而无查询命令。接收到此命令后，计数器退出正在进行的测量，进入空闲状态。



相关按键：
【停止/单次】键

7.5.2
:CALCulate[1]子命令系统


:CALCulate[1]:MATH:STATe <Boolean>

设置和查询数学运算功能使能状态。此命令能够设置测量结果是否进行数学运算，即显示结果＝测量结果×定标值＋偏差值。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示使能，0表示禁止）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【定标/偏差】键

7.5.3
:CALCulate2子命令系统

7.5.3.1
:CALCulate2:LIMit:LOWer[:DATA] <Numeric_Value>[Hz]

设置和查询极限运算功能的下限值。当极限运算功能打开，测量结果小于下限值时，计数器显示“Limit”指示。另外如果RS232的DTR信号设置成LIMIT时，Limit信号还可通过RS232插座的4脚输出。

参数范围：
-9.9999990000E+12～-1.0000000000E-16，0.0000000000，1.0000000000E-16～9.9999990000E+12



数字有效位：1～11位



查询返回：
ASCII字符11位有效位的数据，以科学计数法表示，单位是Hz



*RST状态：
0.0000000000



相关按键：
【极限模式】键

7.5.3.2
:CALCulate2:LIMit:STATe <Boolean>

设置和查询极限运算功能使能状态。此命令能够设置测量结果是否进行极限运算，既显示结果与极限上限值、下限值进行比较，超出时进行显示。如果RS232的DTR信号设置成LIMIT时，Limit信号还可通过RS232插座的4脚输出。


参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示使能，0表示禁止）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【极限模式】键

7.5.3.3
:CALCulate2:LIMit:UPPer[:DATA] <Numeric_Value>[Hz]

设置和查询极限运算功能的上限值。当极限运算功能打开，测量结果大于上限值时，计数器显示“Limit”指示。另外如果RS232的DTR信号设置成LIMIT时，Limit信号还可通过RS232插座的4脚输出。

参数范围：
-9.9999990000E+12～-1.0000000000E-16，0.0000000000，1.0000000000E-16～9.9999990000E+12



数字有效位：1～11位



查询返回：
ASCII字符11位有效位的数据，以科学计数法表示，单位是Hz



*RST状态：
0.0000000000



相关按键：
【极限模式】键

7.5.4
:CALCulate3子命令系统

7.5.4.1
:CALCulate3:AVERage:COUNt <Numeric_Value>




设置和查询统计运算功能的采样次数。



参数范围：
2～2000（整数）



数字有效位：1～4位



查询返回：
ASCII字符串表示的数据



*RST状态：
10



相关按键：
【统计运算】键

7.5.4.2
:CALCulate3:AVERage:FREQuency0 <Numeric_Value>[Hz]

设置和查询统计运算功能的中心频率值（预置频率值）。

参数范围：
-9.9999990000E+12～-1.0000000000E-16，0.0000000000，1.0000000000E-16～9.9999990000E+12



数字有效位：1～11位



查询返回：
ASCII字符11位有效位的数据，以科学计数法表示，单位是Hz



*RST状态：
1.0000000000E+007



相关按键：
【统计运算】键

7.5.4.3
:CALCulate3:AVERage[:STATe] <Boolean>
设置和查询统计运算功能使能状态。此命令能够设置测量结果是否进行统计运算。


参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示使能，0表示禁止）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【统计运算】键

7.5.4.4
:CALCulate3:AVERage:TYPE MEASure|MEAN|MAXimum|MINimum|DELTa|REL



|PPM|SDEViation|AVARiation




设置和查询统计运算功能的类型。

查询返回：
ASCII字符串MEAS、MEAN、MAX、MIN、DELT、REL、PPM、SDEV或AVAR



*RST状态：
MEAS


相关按键：
【统计运算】键

7.5.5
:FORMat子命令系统


:FORMat[:DATA] PACKed|ASCii

设置和查询测量结果数据的形式。PACKed方式是与计数器显示方式一样，显示位数也一样（不超过12位）。ASCii方式是指测量结果以科学计数法的ASCII字符方式输出，有效位数不受最大显示位数影响，以实际为准。



查询返回：
ASCII字符串PACK或ASC


*RST状态：
ASCii



相关按键：
无

7.5.6
:HCOPy子命令系统


:HCOPy:CONTinuous <Boolean>

设置和查询打印功能的使能状态。当打印功能开（:HCOPy:CONTinuous ON）时，测量结果发送到打印口进行打印。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示使能，0表示禁止）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【存储/调用】键

7.5.7
:INITiate子命令系统

7.5.7.1
:INITiate:AUTO <Boolean>

设置和查询进行极限测量时，当测量结果超出上、下限范围后，计数器是自动停止还是继续测量。AUTO ON表示测量结果超出上、下限范围后，计数器自动停止；AUTO OFF表示测量结果超出上、下限范围后，计数器继续测量。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示ON，0表示OFF）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【极限模式】键

7.5.7.2
:INITiate:CONTinuous <Boolean>

设置和查询计数器连续测量的使能状态。:INITiate:CONTinuous ON时表示计数器为连续测量状态，并且立即进行测量，测量结束后开始进行下一次测量。:INITiate:CONTinuous OFF时表示计数器为单次测量状态，计数器不会进行测量直到接收到:INITiate:CONTinuous ON命令或:INITiate[:IMMediate]命令。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示ON，0表示OFF）



*RST状态：
OFF



相关按键：
【运行】键

7.5.7.3
:INITiate[:IMMediate]

此命令只有执行命令而无查询命令。接收到此命令后，计数器立即进行一次测量。但测量数据并不送接口，直到接收到READ?命令才会将测量结果发送到接口。

当在计数测量的自动闸门状态时，:INITiate[:IMMediate]命令计数器开始计数，:ABORt命令停止计数，READ?命令计数器将结果发送到接口。



相关按键：
【停止/单次】键

7.5.8
:INPut[1]子命令系统

7.5.8.1
:INPut[1]:ATTenuation 1|10




设置和查询通道1输入衰减。



查询返回：
ASCII字符串1或10


*RST状态：
1



相关按键：
通道1【×1/×10】键
7.5.8.2
:INPut[1]:COUPling AC|DC




设置和查询通道1输入耦合方式。



查询返回：
ASCII字符串AC或DC


*RST状态：
AC



相关按键：
通道1【AC/DC】键
7.5.8.3
:INPut[1]:FILTer[:LPASs][:STATe] <Boolean>




设置和查询通道1低通滤波器开关状态。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示滤波器开，0表示滤波器关）



*RST状态：
OFF



相关按键：
通道1【100KHz低通】键
7.5.8.4
:INPut[1]:IMPedance 50|1M[OHM]




设置和查询通道1输入阻抗。



查询返回：
ASCII字符串50或1M，单位是OHM



*RST状态：
1MOHM



相关按键：
通道1【1MΩ/50Ω】键

7.5.9
:INPut2子命令系统

7.5.9.1
:INPut2:ATTenuation 1|10




设置和查询通道2输入衰减。



查询返回：
ASCII字符串1或10


*RST状态：
1



相关按键：
通道2【×1/×10】键
7.5.9.2
:INPut2:COUPling AC|DC

设置和查询通道2输入耦合方式。



查询返回：
ASCII字符串AC或DC


*RST状态：
AC



相关按键：
通道2【AC/DC】键
7.5.9.3
:INPut2:FILTer[:LPASs][:STATe] <Boolean>




设置和查询通道2低通滤波器开关状态。



参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示滤波器开，0表示滤波器关）



*RST状态：
OFF



相关按键：
通道2【100KHz低通】键
7.5.9.4
:INPut2:IMPedance 50|1M[OHM]




设置和查询通道2输入阻抗。



查询返回：
ASCII字符串50或1M，单位是OHM



*RST状态：
1MOHM



相关按键：
通道2【1MΩ/50Ω】键
7.5.10
:INPut3子命令系统

7.5.10.1
:INPut3:COUPling?

此命令只有查询命令，查询通道3耦合方式。此命令只在安装了通道3选件后才有效。



查询返回：
ASCII字符串AC

7.5.10.2
:INPut3:IMPedance?

此命令只有查询命令，查询通道3输入阻抗。此命令只在安装了通道3选件后才有效。



查询返回：
ASCII字符串50，单位是OHM

7.5.11
:MEASure?子命令


:MEASure?

使计数器进行一次测量并接收测量结果。此命令等同于:INIT:IMM;READ?，
表示立即进行一次测量，并读取测量结果。计数器返回ASCII字符串表示的测量结果，字符串数据形式由FORMat设置。

7.5.12
:READ?子命令


:READ?

从计数器读取测量结果。如果测量结果存在，计数器返回ASCII字符串表示的测量结果，字符串数据形式由FORMat设置。如果测量结果不存在，则无返回。

7.5.13
[:SENSe]子命令系统

7.5.13.1
[:SENSe]:EVENt[1]:LEVel <Numeric_Value>[V]

设置和查询通道1触发电平。

参数范围：
-2.50～+2.50



数字有效位：1～3位



查询返回：
ASCII字符串表示的数据，单位是V


*RST状态：
0.00V



相关按键：
通道1【触发方式】键

7.5.13.2
[:SENSe]:EVENt[1]:SLOPe POSitive|NEGative




设置和查询通道1触发沿。

查询返回：
ASCII字符串POS或NEG


*RST状态：
POS


相关按键：
通道1【触发方式】键

7.5.13.3
[:SENSe]:EVENt2:FEED “[:]INPut[1]|[:]INPut2”

设置和查询通道1和通道2分合状态。:EVENt2:FEED “INPut[1]”表示合状态，:EVENt2:FEED “INPut2”表示分状态。此命令只在时间间隔测量时有效。



查询返回：
ASCII字符串“INP” 或“INP2”


*RST状态：
“INP2”



相关按键：
通道1【触发方式】键

7.5.13.4
[:SENSe]:EVENt2:LEVel <Numeric_Value>[V]

设置和查询通道2触发电平。

参数范围：
-2.50～+2.50



数字有效位：1～3位



查询返回：
ASCII字符串表示的数据，单位是V



*RST状态：
0.00V



相关按键：
通道2【触发方式】键
7.5.13.5
[:SENSe]:EVENt2:SLOPe POSitive|NEGative

设置和查询通道2触发沿。

查询返回：
ASCII字符串POS或NEG


*RST状态：
POS


相关按键：
通道2【触发方式】键

7.5.13.6
[:SENSe]:FUNCtion[:ON] <Sensor_Function>




设置或查询计数器测量功能状态。<Sensor_Function>字符串为：




“[:][XNONe:]FREQuency [1]”

“[:][XNONe:]FREQuency 2U”

“[:][XNONe:]FREQuency 3”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio [1,2]”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio 1,2U”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio 1,3”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio 2,1”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio 2U,1”

“[:][XNONe:]FREQuency:RATio 3,1”

“[:][XNONe:]TINTerval [1,2]”

“[:][XNONe:]PERiod [1]”

“[:][XNONe:]PERiod 2U”

“[:][XNONe:]PERiod 3”

“[:][XNONe:]PWIDth [1]”

“[:][XNONe:]NWIDth [1]”

“[:][XNONe:]TINTerval:AVERage [1,2]”
“[:][XNONe:]PWIDth:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]NWIDth:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]TOTalize [1]”

“[:][XNONe:]PHASe [1,2]”

“[:][XNONe:]DCYCle [1]”

“[:][XNONe:]PHASe:AVERage [1,2]”

“[:][XNONe:]DCYCle:AVERage [1]”

“[:][XNONe:]FREQuency:CHECK”
并不是所有的测量功能状态都有效。如果计数器未配有功能选件，与之相关的测量功能状态参数就无效。

查询返回：
ASCII字符串<Sensor_Function>的简写形式。如“FREQ”表示通道1频率测量，“FREQ 2”表示通道2频率测量，“FREQ:RAT”表示通道1对2频率比测量，“FREQ:RAT 1,3”通道1对3频率比测量。



*RST状态：
“FREQuency 1”

7.5.13.7
[:SENSe]:FREQuency:ARM 10US|100US|1mS|10mS|100mS|300mS|1S|10S|100S

|1000S|EXTernal

设置和查询频率测量闸门时间或方式。

查询返回：
ASCII字符串10US、100US、1mS、10mS、100mS、300mS、1S、10S、100S、1000S或EXT



*RST状态：
100mS


相关按键：
【闸门/外触发】键
7.5.13.8
[:SENSe]:TINTerval:ARM AUTO|EXTerval




设置和查询时间测量触发方式。



查询返回：
ASCII字符串AUTO或EXT



*RST状态：
AUTO



相关按键：
【闸门/外触发】键
7.5.13.9
[:SENSe]:TOTalize:ARM AUTO|10US|100US|1mS|10mS|100mS|300mS|1S|10S|100S

|1000S|EXTernal

设置和查询计数测量闸门时间或方式。

查询返回：
ASCII字符串AUTO、10US、100US、1mS、10mS、100mS、300mS、1S、10S、100S、1000S或EXT



*RST状态：
100mS


相关按键：
【闸门/外触发】键
7.5.14
:SYSTem子命令系统
7.5.14.1
:SYSTem:BEEPer:STATe <Boolean>

设置和查询蜂鸣器使能状态。


参数范围：
0或OFF，1或ON



查询返回：
ASCII字符1或0（1表示使能，0表示禁止）



*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键
7.5.14.2
:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess <Numeric_Value>

设置和查询计数器IEEE488接口地址。

参数范围：
1～30（整数）



数字有效位：1～2位



查询返回：
ASCII字符串表示的数据

*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键
7.5.14.3
:SYSTem:COMMunicate:SERial:CONTrol:DTR ON|LIMit|IBFull

设置和查询计数器RS232接口通讯DTR信号方式。ON为高电平，LIMit为LIMIT信号输出，IBFull为硬件握手信号。

查询返回：
ASCII字符串ON、LIM或IBF



*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键
7.5.14.4
:SYSTem:COMMunicate:SERial:TRANsmit:BAUD 2400|4800|9600|19200|38400

设置和查询计数器RS232接口通讯波特率。

查询返回：
ASCII字符串2400、4800、9600、19200或38400


*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键
7.5.14.5
:SYSTem:COMMunicate:SERial:TRANsmit:PACE XON|NONE

设置和查询计数器RS232接口通讯软件握手信号方式。

查询返回：
ASCII字符串XON或NONE



*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键

7.5.14.6
:SYSTem:COMMunicate:SERial:TRANsmit:PARity[:TYPE] EVEN|ODD|NONE

设置和查询计数器RS232接口通讯校验位。EVEN为偶校验，ODD为奇校验，NONE为无校验。

查询返回：
ASCII字符串EVEN、ODD或NONE


*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键
7.5.14.7
:SYSTem:KEY <Numeric_Value>

此命令只有执行命令而无查询命令。发送此命令相当于按下相应的按键。<Numeric_Value>为键码。




按键和它们相应的键码见下表：

	按     键
	键 码
	按     键
	键 码

	【频率/频率比】
	1
	【◄】
	26

	【时间/周期】
	4
	【►】
	27

	【其它测量】
	2
	【▲】
	25

	【闸门/外触发】
	5
	【▼】
	28

	【上限/下限】
	7
	通道1【触发方式】
	13

	【极限模式】
	8
	通道1【1MΩ/50Ω】
	14

	【定标/偏差】
	10
	通道1【AC/DC】
	15

	【统计运算】
	11
	通道1【×1/×10】
	16

	【系统设置】
	3
	通道1【100KHz低通】
	17

	【存储/调用】
	6
	通道2【触发方式】
	19

	【运行】
	9
	通道2【1MΩ/50Ω】
	20

	【停止/单次】
	12
	通道2【AC/DC】
	21

	【+/-】
	29
	通道2【×1/×10】
	22

	【确认】
	30
	通道2【100KHz低通】
	23




参数范围：
1～30（整数），除去18和24



数字有效位：1～2位

7.5.14.8
:SYSTem:MEASure:PAUSe <Numeric_Value>[s]




设置和查询计数器的测量暂停时间。



参数范围：
0～9.9



数字有效位：1～2位



查询返回：
ASCII字符串表示的数据



*RST状态：
无关



相关按键：
【系统设置】键

7.5.15
:TRACe子命令系统

7.5.15.1
:TRACe[:DATA] OFFSET,<Numeric_Value>[Hz]和:TRACe[:DATA]? OFFSET
设置和查询数学运算功能的偏差值。

参数范围：
-9.9999990000E+12～-1.0000000000E-16，0.0000000000，1.0000000000E-16～9.9999990000E+12



数字有效位：1～11位



查询返回：
ASCII字符11位有效位的数据，以科学计数法表示



*RST状态：
0.0000000000



相关按键：
【定标/偏差】键

7.5.15.2
:TRACe[:DATA] SCALE,<Numeric_Value>[Hz]和:TRACe[:DATA]? SCALE
设置和查询数学运算功能的定标值。

参数范围：
-9.9999990000E+12～-1.0000000000E-16，0.0000000000，1.0000000000E-16～9.9999990000E+12



数字有效位：1～11位



查询返回：
ASCII字符11位有效位的数据，以科学计数法表示



*RST状态：
1.0000000000



相关按键：
【定标/偏差】键

7.5.16
通用命令

7.5.16.1
*IDN?




此命令只有查询命令，查询仪器识别代码。



查询返回：ASCII字符串：SHENGPU,SPXXXX Universal Counter,NSTAT,0,XXXX

第一项为厂商代码符号（SHENGPU）。

第二项为仪器类型。此计数器若含有通道3，则在型号后加通道频率。如SP3386计数器通道3为3GHz，则表示为SP3386-3G。

第三项为仪器统计运算功能指示，有NSTAT为无统计运算功能（开机显示为SP3386A型）；无此标志为有统计运算功能（开机显示为SP3386型）。

第四项为仪器接口配置。0表示无接口选件，GPIB表示配有IEEE488接口选件。

第五项为仪器软件版本号（XXXX）。

7.5.16.2
*RCL <NRf>

从寄存器中调出仪器以前存储好的参数状态。*RCL 0为调出起始状态，其状态见5.12。此命令无查询命令。



参数范围：
0～9（整数）



数字有效位：1位

7.5.16.3
*RST

复位命令，将计数器设定到已知的初始状态。*RST初始状态的参数设定可见5.12。此命令无查询命令。

7.5.16.4
*SAV <NRf>




存储当前参数状态到寄存器。此命令无查询命令。



参数范围：
1～9（整数）



数字有效位：1位

7.5.17
LOC命令


LOC

此命令为RS232接口特有的程控命令，由计数器发送给控者的。表示计数器已经按下了【本地】键，回到本地控制状态，面板按键开始有效。

7.5.18
出错信息

计数器在接收接口命令时能够产生出错信息，出错信息显示在计数器的显示屏上。具体的出错信息含义参考5.11。
第8章

注意事项与检修

8.1

出错处理



仪器具有一定的出错处理能力。

·
仪器在数字输入状态时，若输入数字大于数值上限或小于数值下限，仪器自动将数字置为上限或下限。




·
仪器在一些非正常操作时，有出错提示。出错信息见5.11。

8.2

检修注意事项
·
本仪器采用大规模CMOS集成电路和高速TTL电路等，为防止意外损坏，修理时严禁使用两芯电源线的电烙铁。测试仪器或其它设备的外壳应接地良好。

·
修理焊接时严禁带电操作。只要电源线插入本仪器，电源部件和晶振部分即开始工作，焊接时必须将本仪器的电源线拔去。

·
修理时，一般先排除外部故障和直观故障，如开路、短路或参数设置不合适等。其次测量机内各组电压是否正常。在各组电压正常的情况下，检查有故障部分电路的静态工作点是否正常，有无虚焊点。集成电路故障应在慎重判断后予以排除。

·
检修时示波器探头或万用表表笔应接触在测试点上，不能碰及邻近各点，造成故障扩大化。

·
在不能确定故障原因的情况下，请及时与本公司的特约维修点联系，以使故障得以及时排除。

8.3

常见问题解答


1
信号接入通道1或通道2，通道的指示灯为什么不闪烁？

答：触发电平设置不正确，或通道参数不正确。如触发电平太高或太低、输入阻抗不匹配、交直流耦合不正确、信号幅度小却打开了输入衰减、高频信号使用了低通滤波器等等。



2
为什么测量停止了？

答：仪器处在单次测量状态；或者仪器处在极限测量状态，测量结果超出上下限，而极限模式又设置为超出上下限后停止测量（ON FAIL: STOP）；另外仪器的闸门/外触发方式设置在外闸门或外触发，而外触发信号又无效时，仪器会等待外触发有效，测量停止。



3
测量速度太快，测量结果看不清楚怎么办？

答：按【系统设置】键，进入系统设置菜单，将测量暂停时间（PAUSE: 0.0s）改得大一点。

第9章

仪器设备及附件

9.1

仪器配件



·
SP3386型通用计数器（或SP312B型通用计数器）
1台




·
测试电缆（BNC Q9-J5）






2根




·
RS232电缆线









1根



·
电源线










1根




·
熔丝管BGXP-1-18-1A







2只




·
产品使用说明书








1份




·
RS232接口软面板应用程序安装软件



    1份




·
产品合格证









1份




·
产品保修证及用户档案卡






1份

9.2

仪器选配件



·
500MHz 输入通道（选件Ⅰ）





1套




·
1.5GHz 输入通道（选件Ⅱ）





1套




·
2.5GHz 输入通道（选件Ⅲ）





1套




·
3GHz 输入通道（选件Ⅳ）






1套




·
6GHz 输入通道（选件Ⅴ）






1套




·
9GHz 输入通道（选件Ⅵ）






1套

·

[image: image113.wmf]9

10

5

-

´

/日 晶体振荡器（选件Ⅶ）




1只

·

[image: image114.wmf]9

10

3

-

´

/日 晶体振荡器（选件Ⅷ）




1只




·
IEEE488通用接口（选件Ⅸ）





1套



·
USB接口（选件Ⅹ）







1套
·
测试电缆（N型）（选件Ⅴ或Ⅵ）




1根
南京盛普仪器科技有限公司保留权利可随时变更本手册所提及的硬件及软件而勿须事先声明。





















目   录








    计    数    器





计   算    机











GND





DSR





DTR





TXD





RXD





GND





DSR





DTR





TXD





RXD


















































ii

SP3386&SP312B系列通用计数器使用说明书
SP3386&SP312B系列通用计数器使用说明书

i

_1149409577.unknown

_1177333066.unknown

_1177395851.unknown

_1314620649.unknown

_1177395876.unknown

_1177333354.unknown

_1177333396.unknown

_1177333123.unknown

_1156937545.unknown

_1156937728.unknown

_1156938026.unknown

_1177332133.unknown

_1156937664.unknown

_1153050943.unknown

_1156936645.unknown

_1156924381

_1156936435.unknown

_1156936481.unknown

_1156936191.unknown

_1154433572

_1155024971.unknown

_1155024987.unknown

_1155025004.unknown

_1155024948.unknown

_1153811572.bin

_1153811824.bin

_1153811209.bin

_1149418213

_1149418588

_1149418938

_1153050915.unknown

_1149419077

_1149418745

_1149418473

_1149417482

_1149417977

_1149417372

_1149416188.unknown

_1149061655

_1149063881

_1149069193

_1149329140.unknown

_1149338353.unknown

_1149409576.unknown

_1149329175.unknown

_1149329167.unknown

_1149082080.unknown

_1149324133.unknown

_1149328825.unknown

_1149082168.unknown

_1149323552.unknown

_1149069364

_1149069444

_1149069295

_1149064384

_1149069064

_1149064040

_1149062861

_1149063479

_1149063759

_1149063347

_1149062587

_1149062715

_1149062326

_1148983591.unknown

_1149060618

_1149061143

_1149061507

_1149060785

_1149059730

_1149060186

_1149058895

_1148995396

_1148886956.unknown

_1148888178.unknown

_1148888256.unknown

_1148888042.unknown

_1145533189.unknown

_1147613564.unknown

_1147613609.unknown

_1147613633.unknown

_1147613586.unknown

_1145533539.unknown

_1145532568.unknown

_1145530418.unknown

_1145530448.unknown

_1145530384.unknown

