
SHENG PU
SHENG PU
SHENG PU

版权信息

1．南京盛普仪器科技有限公司版权所有。
2．本手册提供的信息取代以往出版的所有本产品相关资料。
3．本公司保留改变规格及价格的权利。
4．本公司保留权利可随时变更本手册所提及的硬件及软件而勿须事先声明
一般安全概要
了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格人员才能执行维修程序。
避免起火和人身伤害。
使用正确的电源线。只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。
将产品接地。本产品通过电源的接地导线接地。为避免电击，接地导体必须与地相连。在连接本产品的输入或输出端之前，请务必将本产品正确接地。
查看所有终端额定值。为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。
请勿开盖操作。外盖或面板打开时，请勿运行本产品。
使用合适的保险丝。只允许使用本产品指定的保险丝类型和额定指标。
避免电路外露。电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。
怀疑产品出故障时，请勿进行操作。如果您怀疑本产品已经出故障，可请合格的维修人员进行检查。
保持适当的通风。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易燃易爆的环境下操作。
请保持产品表面的清洁和干燥。
安全术语和符号
本手册中的术语。以下术语可能出现在本手册中：
[image: image1.png]



警告。警告性声明指出可能会危害生命安全的条件和行为。

[image: image26.png]



注意。注意性声明指出可能导致本产品和其它财产损坏的条件和行为。

产品上的术语。以下术语可能出现在产品上：
危险表示您如果进行此操作可能会立即对您造成损害。
警告表示您如果进行此操作可能不会立即对您造成损害。
注意表示您如果进行此操作可能会对本产品或其它财产造成损害。

产品上的符号。以下符号可能出现在产品上：

[image: image37.jpg]i

(Channel A

~3.981dBm
0.000mVdc

NGy 44— 80.000,000,0MHz —i| {f

Frequency

80.000,000,0 MHz

Amp (50 Q) Offset

3.981dBm || 0.000 mVdc

-




     [image: image2.png]


      [image: image3.png]


     [image: image4.png]-



     [image: image5.png]



高电压      注意请参阅手册   保护性接地端   测量接地端     壳体接地端

SP2461I-V系列数字合成高频信号发生器简介
SP2461I-V系列数字合成高频信号发生器，采用先进的DDS频率合成技术，实现1μHz（载频≤80MHz）和1Hz（载频＞80MHz）频率分辨率，频率覆盖100μHz ~300MHz，电平覆盖-127dBm~+13dBm。它是新一代的高性能合成信号发生器。本仪器采用中大规模集成电路和可编程逻辑器件，使仪器设计更加合理，功耗小，重量轻，可靠性高，整机平均无故障工作时间大于5000小时。仪器具有功能齐全，性能可靠，使用方便等特点，满足了科研，教学和通信领域对合成信号发生器的要求，有着广泛的市场前景。

[image: image27.jpg]MOD Output

o«
2
<
o
|
z
|
©)
-
<
z
)
n
o
<
A
0
n
B
[Z]





1第1章


1技术参数


11.1射频输出（Output A ）


31.2函数信号输出（Output B ）


41.3其它特性


5第2章


5面板介绍


52.1前面板操作说明图


62.2前面板指示灯


72.3通道A操作界面示意图


82.4通道A点频界面示意图


82.5通道A扫描功能界面示意图


92.6通道A猝发功能界面示意图


102.7通道A调幅功能界面示意图


102.8通道A调频功能界面示意图


112.9通道A  FSK功能界面示意图


112.10通道A  PSK功能界面示意图


122.11通道B操作界面示意图


122.12存储调用界面示意图


132.13后面板说明图


14第3章


14用户指南


143.1测量前的工作


143.2数值输入


153.3通道A参数设置


203.4通道B参数设置


203.5设置系统功能


213.6使用存储调用功能


213.7设置输出开关状态


22第4章


22远程控制接口


224.1程控接口硬件连接


24第5章


24编程指南


245.1 SCPI命令语法


255.2仪器SCPI指令汇总


285.3 SCPI命令详解


35第6章


35注意事项与检修


356.1出错处理


356.2检修注意事项


36第7章


36仪器设备及附件


367.1仪器配件


367.2仪器选配件




第1章

  技术参数

本仪器适用于GB6587.1-86-6587.8-86“电子测量仪器环境要求”Ⅱ组类别所规定的条件，即工作环境温度为0～+40℃，相对湿度为20～90%的工作环境。

1.1
射频输出（Output A ）
1.1.1
输出频率

频率范围： SP2461 I  ：100μHz ~80MHz      
SP2461 Ⅱ ：100μHz ~110MHz
SP2461 Ш ：100μHz ~150MHz
SP2461 IV ：100μHz~200MHz

SP2461 V ：100μHz ~300MHz

     分辨率：   1μHz （载频≤80MHz）

1Hz  （载频＞80MHz）

        精度：     同基准频率参考  

1.1.2
频率参考     

        内部标频 ： 温补10MHz   准确度： ±5×10-6
    外标频输入：10MHz    幅度＞1Vpp

1.1.3
输出电平（选用脉冲调制功能时降低3dB）
  范围： -117dBm ~ +13dBm （-127dBm ~ -117dBm为典型值）

   分辨率：0.1dB
   电平平坦度：±1dB

   衰减精度：±2dB  

   驻波比：＜ 1.5

输出阻抗：50Ω
1.1.4
频谱纯度

  
谐波：    ＜ -30dBc  （ 输出电平 ≤ +4 dBm, 典型值）          
  
非谐波：  ＜ -40 dBc  （ 输出电平 ≤ +4 dBm ，偏离载频 ≥ 5kHz ）             

  
分谐波：  ＜ -40 dBc  （ 输出电平 ≤ +4 dBm）       

 
剩余调频：＜ 100Hz   （BW:0.3~3kHz ,RMS , ＜ 110MHz）

1.1.5
频率调制
1.1.5.1
调频

        峰值频率偏移：fc/2 （载波频率 + 偏移 ≤ 80.1MHz, 载频 ≤ 80MHz）
   峰值频率偏移：1μHz ~100kHz （载频 ＞ 80MHz）
   分辨率：   100Hz

   准确度：   ±5%设置值±50Hz
调制速率： 内部100μHz ~ 10kHz （载频 ≤ 80MHz）
内部100μHz ~ 1kHz  （载频 ＞ 80MHz）

失真度： ＜ 2% (内部1kHz调制速率, BW:0.3~3kHz , 峰值频率偏移＞10kHz)
1.1.5.2
 FSK调制
F1和F2在下列频率分段内任意设定

      100μHz ~ 80MHz  (FSK速率小于10kHz)

80.000001MHz ~ 120MHz   (FSK速率小于2kHz)

120.000001MHz~200MHz   (FSK速率小于2kHz)

200.000001MHz~300MHz   (FSK速率小于2kHz)

      控制方式： 内或外（外控TTL电平，低电平F1，高电平F2）

1.1.5.3
 PSK调制  （载频 ≤ 80MHz）
        相位1 (P1) 和相位2 (P2) 范围：0 ~ 360°

         分辨率：0.1°

       交替时间间隔：0.1ms~800S

         控制方式：内或外（外控TTL电平，低电平P1，高电平P2）

1.1.5.4
 猝发 （载频 ≤ 80MHz）

         猝发计数：    1~10000个周期 同时满足COUNT≤800 * Freq(Hz)
         交替时间间隔：0.1ms~800S

         控制方式 ：   内（自动）、外或单次 （单次手动按键触发，外控TTL脉冲上升沿触发,外触发高电平输出,低电平关闭）

1.1.5.5
 频率扫描
   扫描速率： 1ms ~ 800s线性(载频 ≤ 80MHz)  100ms ~ 800s对数（载频 ≤ 80MHz）

    步进时间：10ms ~ 800s（载频 ＞ 80MHz）

频率分段： 100μHz ~ 80MHz
 80.000001MHz ~ 120MHz 

                   120.000001MHz ~ 200MHz 
 200.000001MHz ~ 300MHz                          

        扫描方式： 线性扫描和对数扫描 (载频 ≤ 80MHz)

                   步进扫描          （载频 ＞ 80MHz）

        外触发信号频率：≤1kHz（线性），≤10Hz（对数）

                        ≤
[image: image6.wmf])

1

(

1

+

-

´

fstep

fstart

fstop

Tstep

(步进扫描) 1/Tstep*(((fstop-fstart)/Tstep)+1) 

 1/Tstep*(fstop-fstart/Tstep+1) 
         控制方式：  内（自动）或外 （单次手动按键触发，外控TTL脉冲上升沿
触发）

1.1.5.6.1 脉冲调制 （选件，选用脉冲调制时则不能加装B路函数信号输出模块）
载频: ≥9kHz

调制频率：外部输入DC~10MHz（TTL电平）
通断比：＞80dB 
上升/下降时间：＜24ns
1.1.6
幅度调制
调制深度：1~120% （载频≤80MHz，输出电平≤+4 dBm）

    
      1~80%  （载频＞80MHz，输出电平≤+4 dBm） 

分辨率：  1%

     
准确度：  ±7%设置值±1.5% 

     
调制速率：内部100mHz ~ 10kHz

  
      外部20Hz ~ 10kHz

     
失真度：  ＜ 2% (内部1 kHz调制速率, 调制深度为30%, BW:0.3~3kHz)

     
剩余调幅：＜ 0.1% ( BW:0.05 ~ 15kHz , AVG )

1.1.7
调制信号输出 （MOD Output仅限调幅）
输出频率：100mHz ~10kHz

      
输出波形：正弦波

        
输出幅度：5Vpp±2%

        
输出阻抗：620Ω
1.2

函数信号输出（Output B ）
1.2.1
输出频率

      
频率范围：100μHz~2MHz

      
频率最小分辨率：100μHz

      
频率准确度： ±5×10-6
1.2.2  
输出幅度（输出波形为正弦波）

      
幅度范围：100mVp-p~6Vp-p（高阻） 50mVp-p~3Vp-p（50Ω）

      
最小分辨率：±0.1mVp-p

      
幅度误差：≤5%  ±5mVp-p  （F ≤ 100 kHz）

      
失真度：≤1%（输出幅度2Vp-p,f=1kHz）

1.2.3  
输出阻抗：50Ω
1.2.4  
输出波形：正弦波、方波、三角波、正锯齿波、脉冲波

脉冲波（或方波）占空系数：

0.1% ~ 99.9%（频率≤10kHz）  
分辨率0.1%  
误差±0.1
1% ~ 99%（10kHz ~ 100kHz）  分辨率1%   
误差±1
4% ~ 96%（100kHz ~ 250kHz） 分辨率2%   
误差±2
10% ~ 90%（250kHz ~ 1MHz） 分辨率5%   
误差±4
10% ~ 90%（1MHz ~ 2MHz）  分辨率10%   
误差±5
脉冲波（或方波）升降时间： ≤500ns
1.2.5  
A路 / B路 正弦信号相位差范围：0.0~360.0度

    
A路 / B路 正弦信号相位误差：-0.5度~ +0.5度（频率<2kHz）

1.3

其它特性
1.3.1
存储、调用功能

仪器测量状态自动保存，关机后不丢失。另外仪器还可最多存储10个状态以供调用。
1.3.2
远控接口
RS232通用串行接口、IEEE488接口（选件）和USB通用串行接口（选件）。

1.3.3  
电源

 电压：AC  220V±22V

频率：50Hz±2.5Hz

功耗：30VA

1.3.4
外形尺寸
255mm×370mm×100mm（W×D×H）。

1.3.5
重量
约4kg。

第2章

  面板介绍

2.1 前面板操作说明图

[image: image28.jpg]7

@— — — 1780.000,000, OMHZ e}

Channel A FSK
FSK Time H1 OOOSec
BRI
Trig |nternal —
@_-— ——————— I 1]
Frequency (C AR
H—H 5
————————— 1.000,000,00kHz ﬁﬁﬁﬁﬁ
FSK Time il
2 K
1.000 Sec L
Amp (50 Q) Offset rpg{a
3.981dBm || 0.000 mVdec ||





 eq \o\ac(○,1)
LCD显示屏 
  eq \o\ac(○,5)  方向键    
   eq \o\ac(○,9) 通道B输出  

  eq \o\ac(○,13)电源开关 

 eq \o\ac(○,2)
菜单操作键    eq \o\ac(○,6)  旋钮      
   eq \o\ac(○,10) 通道A输出

 eq \o\ac(○,3)
波形选择键    eq \o\ac(○,7) 功能选择键 
   eq \o\ac(○,11) 调制输出

 eq \o\ac(○,4)
数字输入键    eq \o\ac(○,8) USB Host  
   eq \o\ac(○,12) A通道、B通道切换按键           
[image: image29.jpg]Channel A

L PSK Time #—80.000,0000MHz | F7o>
=7 PSK Phase 1
- 00.0°
—_- PSK Phase 2
L {L1800°
g SCEE S
r TTrig nternal| — — —-100.0mSec

Frequency (C)

80.000,000,0 MHz

Amp (50 Q) Offset
4.081dBm H 0.000 mVdc





本书定义：本书对于按键的文字表示与面板上按键的标识相同。值得注意的是，操作面板上的功能键用一中括号包围的文字所表示，如【Sweep】 代表前面板上的一个标注着Sweep文字的功能键，其中菜单操作键至上而下定义为【F1】至【F5】。

2.2 前面板指示灯

共有七组不同的LED指示灯，描述见下表

	指 示 灯
	含  义

	[image: image7.jpg]



	电源指示灯，插上电源线后，面板电源按键显示橙色。按下电源开关，电源按键显示绿色，仪器进入初始化。

	[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



	波形指示灯。灯亮时，表示当前通道的输出波形为按键对应的波形。

	[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]



	功能选择指示灯。灯亮时，表示当前通道输出功能为按键对应的功能，当六个功能灯全部熄灭时表示当前输出为点频功能。

	[image: image19.jpg]Ny

— @) -

/| I\




	系统设置指示灯。该灯亮表示仪器系统设置功能菜单打开，灭表示仪器系统设置功能关闭。

	[image: image20.jpg]



	存储调用功能指示灯。该灯亮表示存储调用界面打开，灭表示存储调用界面关闭。

	[image: image21.jpg]



	输出开关指示灯。该灯亮表示Output A输出功能打开，灭表示Output A输出功能关闭。

	[image: image22.jpg]Ny

— )

/| I\




	触发按键指示灯。按下【Trigger】键，该灯闪烁一次，该功能只有在扫描触发方式为外部、Burst功能触发方式为单次时起作用。


2.3 通道A操作界面示意图

[image: image30.jpg]@_

Ol

Ol T
@_

®-

o

Channel A
[Start Frequency | ¢ 100.0mSec —
» FAF AT
10.000,000,0kHz IR
2 L
ffMode [inear| —-Trig Internal Hfﬁ*ﬁ%
Start Frequency A
10.000,0000 kHz |HAs
Amp (50 Q) Qiise MR AE

3.981dBm || 0.000 mVdc





    eq \o\ac(○,1)
直流偏移窗口（SP2461无直流偏移功能）；

     eq \o\ac(○,2)
输出幅度窗口（可以在功率值，有效值，峰峰值三种显示方式之间切换）；
 eq \o\ac(○,3) 当前选择参数的显示窗口。例如当前选择的是频率，那么该窗口显示的就是频率参数值，但是幅度和直流偏移量参数除外，因为这两个参数有专门的显示窗口；


 eq \o\ac(○,4)
当前功能的输出波形示意图；


 eq \o\ac(○,5)
当前功能的各种参数；


 eq \o\ac(○,6)
当前选择参数提示信息。例如当前选择的是频率，那么这里就显示Frequency (C) ；


 eq \o\ac(○,7)
表示当前界面显示的是哪个通道的参数；


 eq \o\ac(○,8)
当前功能的菜单。

2.4 通道A点频界面示意图

[image: image31.jpg]O,

@

|
| BURST

Channel A |
@ 44— 80.000,000,0MHz | [___
L [Start Phase [ \
T e T
_____ 9 [ IFy R ]
Cycle 1Cyc ——H-100.0mSec ¥
F—Trig nternal RLHRAH AL
Frequency (C)
80.000,000,0 MHz |M&%L
Amp (50 Q) Offset TRf
3.981dBm || 0.000 mVdc ||





 eq \o\ac(○,1) 输出波形示意图；                       
 eq \o\ac(○,4)
输出频率；
 eq \o\ac(○,2)
直流偏移量（SP2461无直流偏移功能）；

 eq \o\ac(○,5)
点频操作菜单。
 eq \o\ac(○,3)
输出功率；
2.5 通道A扫描功能界面示意图

2.5.1 扫描起始和终止频率小于80MHz
[image: image32.jpg]i

I
100.0mSec —H

Channel A
[Start Frequency P

L

120.000,000MHz
200.000,000MHz

Step Frequency

— — #-1.000,000,00kHz  Trig |nternal
T el

Start Frequency

120.000,000 MHz |2

Amp (50 Q) Offset  mE )
3.981dBm || 0.000 mVde || i





[image: image33.jpg]@———I Channel A : Tam )
|

AMFrequency | ¢ 1 000,000,00kHz N
.1 =

@1~ ~
| =
@— |——Source nternal | i

P | A 'l_ﬂ # 80.000,000,0MHz
BINE] ———

_J | AM Frequency

1.000,000,00 kHz

Amp (50 Q) Offset
3.981dBm H 0.000 mVdc




2.5.2    扫描起始和终止频率大于80MHz

 eq \o\ac(○,1) 扫描模式    

 eq \o\ac(○,4)  扫描终止频率   
 eq \o\ac(○,7)  扫描功能菜单
 eq \o\ac(○,2)
扫描触发方式   
 eq \o\ac(○,5)  扫描起始频率 
 eq \o\ac(○,8)  扫描步进频率
 eq \o\ac(○,3) 扫描示意波形   
 eq \o\ac(○,6)  扫描时间     
 eq \o\ac(○,9)  步进扫描时每个频率点的保持时间

2.6 [image: image34.jpg]=

Channel A |
FMFPrequency| ¢ 4 000,000,00kHz —

|
—1 ||FM Deviation

— [+5,000,000,00kHz
©_ - Frequency (C)

&
5
|
Eil

4.081dBm || 0.000 mVdc

80.000,000,0MHz
ﬂ-szap_e_smlf_ —|—~Source nternal ﬂﬁﬁ:?’i‘ﬂéﬁﬁ
FM Frequency —
1.000,000,00 kHz | ZHER
Amp (50 Q) Offset TRif




通道A猝发功能界面示意图

 eq \o\ac(○,1)  猝发触发方式；




 eq \o\ac(○,5)
猝发输出示意波形；
 eq \o\ac(○,2)
每次猝发的周期个数；


 eq \o\ac(○,6)
载波频率；
 eq \o\ac(○,3)
连续两次猝发之间的时间间隔；
 eq \o\ac(○,7)
猝发功能菜单。
 eq \o\ac(○,4)
猝发输出的起始相位；
2.7 [image: image35.jpg]Channel B
K—[2.000,000,00MHz || {

-500.0mVpp *
O 000mVdc

Frequency

2.000,000,00 MHz |[HiAe

Amp (50 Q) Offset

500.0mVpp || 0.000 mVdc




通道A调幅功能界面示意图

 eq \o\ac(○,1)
调制波形（SP2461只有正弦波一种调制波形）；
 eq \o\ac(○,5)
调幅调制深度；
 eq \o\ac(○,2)
载波频率；








 eq \o\ac(○,6)
调制频率；
 eq \o\ac(○,3)
调幅示意波形；







 eq \o\ac(○,7)
调幅功能菜单。
 eq \o\ac(○,4)
调幅调制信源；
2.8 [image: image36.jpg]— | siNE
@_ '[@ — 80.000,000,0MHz —H
FEIH
——ll.3981dBm
@_ 0.000mVdc * | T
|
O 2 S - REE
Frequency
B A
(3---1-80.000,000,0 MHz |MEEL
Amp (50 Q) Offset
(2)--13.981dBm ]uo.ooo mVdc | [ A%

fChannel A

@




通道A调频功能界面示意图

 eq \o\ac(○,1)  调制波形（SP2461只有正弦波一种调制波形）；

 eq \o\ac(○,5)
调频示意波形；
 eq \o\ac(○,2)
调频调制信源；








 eq \o\ac(○,6)
调频频率；
 eq \o\ac(○,3)
载波频率；









 eq \o\ac(○,7)
调频功能菜单。
 eq \o\ac(○,4)
调频频偏；
2.9 通道A  FSK功能界面示意图

 eq \o\ac(○,1)  跳频频率；



 eq \o\ac(○,4)
Fsk触发方式；
 eq \o\ac(○,2)
载波频率；



 eq \o\ac(○,5)
Fsk键控时间；
 eq \o\ac(○,3)
Fsk示意波形；


 eq \o\ac(○,6)
Fsk功能菜单。
2.10 通道A  PSK功能界面示意图

 eq \o\ac(○,1)  PSK触发方式；        
 eq \o\ac(○,5)
PSK示意波形；
 eq \o\ac(○,2)
PSK键控时间；         
 eq \o\ac(○,6)
载波频率；
 eq \o\ac(○,3)
PSK第二相位；         
 eq \o\ac(○,7)
PSK功能菜单。
 eq \o\ac(○,4)
PSK第一相位；
2.11 通道B操作界面示意图

 eq \o\ac(○,1)  当前功能的输出波形示意图；


  
     eq \o\ac(○,4)  输出频率；
  eq \o\ac(○,2)
 直流偏移量（SP2461无直流偏移功能）；

 eq \o\ac(○,5)
 当前功能的菜单。
 eq \o\ac(○,3)  输出幅度；
2.12 存储调用界面示意图

当按下【Storage】键会弹出如图所示的界面

[image: image23.jpg]Storage

Room1 Room2  Room3
Room4 Room5  Room6

Room7 Room8 Room9

b





2.13 后面板说明图

[image: image24.jpg]D

1 (MG
E

>

S
500mA €
644

>1Vp-p 5 J£ 198242V AC ¥ % 47Hz-53Hz

@\
S





 eq \o\ac(○,1) 外触发输入插座；
 eq \o\ac(○,2)
调制输入；
 eq \o\ac(○,3)
风扇；
 eq \o\ac(○,4)
电源插口；
 eq \o\ac(○,5)
USB Device接口（选件）；
 eq \o\ac(○,6)
RS232C通用串行接口；
 eq \o\ac(○,7)
脉冲输入；
 eq \o\ac(○,8)
IEEE488通用接口（选件）；
 eq \o\ac(○,9)
外标频输入插座。
第3章

  用户指南

3.1  测量前的工作
先仔细检查电源电压是否符合本仪器的电压工作范围，确认无误后方可将电源线插入本仪器后面板上的电源插座内。仔细检查测试系统电源情况，保证系统间接地良好，仪器外壳和所有的外露金属均已接地。在与其它仪器相连时，各仪器间应无电位差。

3.2
  数值输入

3.2.1  利用数字键盘输入

3.2.1.1  数据键输入：十个数字键用来向显示区写入数据。写入方式为自左到右写入，已经
输入当前允许输入数字位数后则不允许输入新的数字。【●】用来输入小数点，如
果数据区中已经有小数点，按此键不起作用。【-】用来输入负号，如果数据区中已
经有负号，再按此键则取消负号。使用数据键只是把数据写入显示区，这时数据
并没有生效，对仪器输出信号没有影响，所以如果写入有错，可以按【◄】键删
除当前最低位数字，然后重新写入。等到确认输入数据完全正确之后，按一次菜
单操作键所对应的单位，这时数据开始生效，仪器将根据显示区数据输出信号。
数据的输入可以使用小数点和单位键任意搭配，仪器将会按照统一的形式将数据
显示出来。

注意：用数字键输入数据必须输入单位，否则输入数值不起作用。

3.2.1.2  方向键【◄】可以删除当前输入的数字，当所有的输入数字都被删除时，系统就退
出数字输入功能。

3.2.2
利用方向键或者旋钮输入

3.2.2.1
调节旋钮或者按【▲】【▼】键可以对信号进行连续调节。按位移键【◄】【►】使当前闪烁的数字左移或右移，这时顺时针转动旋钮或者按【▲】键，可使正在闪烁的数字连续加一，并能向高位进位。逆时针转动旋钮或者按【▼】键，可使正在闪烁的数字连续减一，并能向高位借位。使用旋钮或者按【▲】【▼】键输入数据时，数字改变后立即生效，不用再按单位键。闪烁的数字向左移动，可以对数据进行粗调，向右移动则可以进行细调。
3.2.2.2
当光标在单位上闪烁时调节旋钮或者按【▲】【▼】键，数值将以10倍关系增大或者减小。

3.3  通道A参数设置
3.3.1

设置点频功能

3.3.1.1
点频功能模式指的是输出单一频率的连续波——正弦波。可以设定频率（周期）、幅值、幅值类型。若在其它功能模式时，可以关闭此功能进入点频功能。例如：如果当前处于扫描功能状态，则【Sweep】按键灯亮，此时再次按下【Sweep】键，则【Sweep】按键灯熄灭，仪器进入点频功能。

3.3.1.2
从点频转到其它功能，点频设置的参数就作为载波的参数；同样，在其它功能中设置载波的参数，转到点频后就作为点频的参数。（例如，从点频转到调频，则点频中设置的参数就作为调频中载波的参数；从调频转到点频，则调频中设置的载波参数就作为点频中的参数）。

3.3.1.3
频率设定：按【F1】键选择频率菜单，如果当前选择的是周期菜单，则再次按下【F1】键，就可以选择到频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入频率值，这时仪器输出端口即有该频率的信号输出。
3.3.1.4
周期设定：按【F1】键选择周期菜单，如果当前选择的是频率菜单，则再次按下【F1】键，就可以选择到周期菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入周期值。

3.3.3.5
幅值设定：按【F2】键选择幅度菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入幅值，这时仪器输出端口即有该幅值的信号输出。

3.3.3.6
设置幅值的显示类型：按【F4】键选择幅值类型菜单，这时再次连续按下【F4】键，就可以在峰峰值、有效值、功率值三种类型之间切换。
3.3.2
设置扫描功能

3.3.2.1
载频≤80MHz
3.3.2.1.1
按【Sweep】键进入扫描功能，这时【Sweep】键指示灯亮，系统处于扫描功能状态。

3.3.2.1.2
设置扫描时间（扫描时间就是完成一次从起始频率到终止频率的扫描所用的时间）：按【F1】键选择“扫描时间”菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入扫描时间值。扫描时间越小，扫描速度越快；扫描时间越大，扫描速度越慢。

3.3.2.1.3
设置起始频率：按【F2】键选择起始频率菜单，如果当前选择的是终止频率菜单，则再次按下【F2】键就可以选择到起始频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的起始频率值。

3.3.2.1.4
设置终止频率：按【F2】键选择终止频率菜单，如果当前选择的是起始频率菜单，则再次按下【F2】键就可以选择到终止频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的终止频率值。

当起始频率小于终止频率时，频率扫描从起始频率（低频）逐渐增加到终止频率（高频）；当起始频率大于终止频率时，频率扫描从起始频率（高频）逐渐减小到终止频率（低频）。

起始频率和终止频率的输入范围参见技术指标的主波形的频率范围。

3.3.2.1.5
设置扫描模式：扫描模式分为线性扫描和对数扫描两种。按【F3】键选择扫描模式菜单，然后再次连续按下【F3】键即可以在线性扫描、对数扫描模式之间切换。线性扫描模式时，信号频率自动增加一个步长值。（步长值由仪器根据扫描起始频率和终止频率以及扫描时间自动算出）。对数扫描模式时，信号频率按照指数规律变化。
3.3.2.1.6
设置扫描触发方式：按【F4】键选择触发方式菜单，然后再次连续按下【F4】键即可以在内部、外部方式之间切换。在内触发方式下，按照设定的参数，从起始频率扫描到终止频率后，自动回到起始频率开始第二次扫描，周而复始地进行下去。外触发分为两种，一种是用【Trigger】按键进行单次触发，按一次【Trigger】键，进行一次单次扫描，此时信号频率从起始频率逐渐变化到终止频率，到达终止频率后，扫描停止。另一种是从后面板外触发输入端口输入触发信号。通过后面板外触发输入端口输入触发信号时，在触发信号的上升沿启动一次单次扫描。
3.3.2.1.7
设置载波幅值：按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的载波幅值。

3.3.2.2
载频>80MHz

3.3.2.2.1
按【Sweep】键进入扫描功能，这时【Sweep】键指示灯亮，系统处于扫描功能状态。

3.3.2.2.2
设置起始频率：按【F1】键选择起始频率菜单，如果当前选择的是终止频率菜单，则再次按下【F1】键就可以选择到起始频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的起始频率值。

3.2.2.2.3
设置终止频率：按【F1】键选择终止频率菜单，如果当前选择的是起始频率菜单，则再次按下【F1】键就可以选择到终止频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的终止频率值。

当起始频率小于终止频率时，频率扫描从起始频率（低频）逐渐增加到终止频率（高频）；当起始频率大于终止频率时，频率扫描从起始频率（高频）逐渐减小到终止频率（低频）。

起始频率和终止频率的输入范围参见技术指标的主波形的频率范围。

3.2.2.2.4
设置保持时间：步进扫频的每个频点的保持时间。按【F2】键选择保持时间菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入保持时间值。保持时间越小，扫描速度越快；保持时间越大，扫描速度越慢。保持时间取值范围为：10ms~800s。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的保持时间值。

3.2.2.2.5设置扫描触发方式：按【F3】键选择触发方式菜单，然后再次连续按下【F3】键
即可以在内部、外部方式之间切换。在内触发方式下，按照设定的参数，从起点频率扫描到终点频率后，自动回到起点频率开始第二次扫描，周而复始地进行下去。外触发分为两种，一种是用【Trigger】按键进行单次触发，按一次【Trigger】键，进行一次单次扫描，此时信号频率从起点频率逐渐变化到终点频率，到达终点频率后，扫描停止。另一种是从后面板外触发输入端口输入触发信号。通过后面板外触发输入端口输入触发信号时，在触发信号的上升沿启动一次单次扫描。
3.2.2.2.6设置扫描步进频率：步进扫频的每个频点之间的间隔频率，按【F4】键选择步进
频率菜单。取值范围为：1Hz~1MHz. 可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的步进频率值。
3.2.2.2.7设置载波幅值：按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输
入所需要的载波幅值。

3.3.3
设置猝发功能     

3.3.3.1
按【Burst】键进入猝发功能，这时【Burst】键指示灯亮，系统处于猝发功能状态。

3.3.3.2
设置猝发载波频率：按【F1】键选择载波频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的载波频率值。

3.3.3.3
设置周期个数：按【F2】键选择周期个数菜单，如果当前选择的是间隔时间菜单，则再次按【F2】键就可以选择到周期个数菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入每次猝发所需要产生的周期个数。由于受系统处理时间的限制，当载波频率较高时，每次猝发产生的周期个数受载波频率限制，输出的周期个数可能多于所设置的周期个数。

3.3.3.4
设置间隔时间：按【F2】键选择间隔时间菜单，如果当前选择的是周期个数菜单，则再次按【F2】键就可以选择到间隔时间菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入两次猝发之间的时间间隔。

3.3.3.5
设置起始相位：按【F3】键选择起始相位菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入每次猝发输出的起始相位。

3.3.3.6
设置触发方式：按【F4】键选择触发方式菜单，然后连续按【F4】键在内部、外部、单次三种触发方式之间切换。在内触发方式下，按照设定的参数，连续输出频率不变的一定周期数的脉冲串。外触发模式时是通过从后面板外触发输入端口输入触发信号。在触发信号的上升沿启动猝发，高电平时保持信号输出，在触发信号的下降沿关闭信号输出。单次触发模式时是用【Trigger】按键进行单次触发或由外触发输入口输入信号的上升沿，触发一次信号输出。
3.3.3.7
设置载波幅度：按【F5】键选择幅值菜单，然后可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波幅值。

3.3.4
设置AM功能

3.3.4.1
按【AM】键进入调幅功能，这时【AM】键指示灯亮，系统处于调幅功能状态。

3.3.4.2
设置调幅载波频率：按【F1】键选择载波频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波频率值。

3.3.4.3  设置调幅频率：按【F2】键选择调幅频率菜单，如果当前选择的是调制深度菜单，
则再次按【F2】键就可以选择到调幅频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的调幅频率。

3.3.3.4
设置调制深度：按【F2】键选择调制深度菜单，如果当前选择的是调幅频率菜单，则再次按【F2】键就可以选择到调制深度菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的调制深度。

3.3.3.5
设置调幅信源：按【F4】键选择信源选择菜单，然后连续按【F4】键在内部、外
部、脉冲三种调制源之间切换。外部调制信号通过后面板调制输入端口输入（信号幅度5Vp-p）；脉冲调制信号通过后面板脉冲输入端口输入。当信号源选为外部脉冲调制时，  此时调幅频率及调制深度输入均无效。
3.3.3.6
设置载波幅度。按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波幅值。

3.3.5
设置FM功能

3.3.5.1
按【FM】键进入调频功能，这时【FM】键指示灯亮，系统处于调频功能状态。

3.3.5.2
设置调频载波频率：按【F1】键选择载波频率菜单，然后输入所需要的载波频率值。

3.3.5.3
设置调频频率：按【F2】键选择调频频率菜单，如果当前选择的是调频频偏菜单，则再次按【F2】键就可以选择到调频频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的调频频率。

3.3.5.4
设置调频频偏：按【F2】键选择调频频偏菜单，如果当前选择的是调频频率菜单，则再次按【F2】键就可以选择到调频频偏菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的调频频偏。

3.3.5.5
设置载波幅度：按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波幅值。

3.3.6
设置FSK功能

3.3.6.1
按【FSK】键进入FSK功能，这时【FSK】键指示灯亮，系统处于FSK功能状态。

3.3.6.2
设置FSK载波频率：FSK输出信号交替的两个频率之一。按【F1】键选择载波频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需要的载波频率值。

3.3.6.3
设置FSK键控时间：输出信号频率交替的时间间隔。按【F2】键选择键控时间菜单，如果当前选择的是跳频频率菜单，则再次按【F2】键就可以选择到键控时间菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的键控时间。

3.3.6.4
设置FSK跳频频率：FSK输出信号交替的两个频率之二。按【F2】键选择跳频频率菜单，如果当前选择的是键控时间菜单，则再次按【F2】键就可以选择到跳频频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的跳频频率。

3.3.6.5
设置FSK触发方式：按【F3】键选择触发方式菜单，然后连续按下【F3】键在内部、外部两种触发方式中切换。在内触发方式下，按照设定的参数，连续输出频率交替的信号。外触发是通过从后面板外触发输入端口输入触发信号，在触发信号的高电平输出信号的频率为跳频频率，在触发信号的低电平输出信号的频率为载波频率。
3.3.6.6
设置载波幅度：按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波幅值。

3.3.7
设置PSK功能

3.3.7.1
按【PSK】键进入PSK功能，这时【PSK】键指示灯亮，系统处于PSK功能状态。

3.3.7.2
设置PSK载波频率：按【F1】键选择载波频率菜单，如果当前选择的是键控时间菜单，则再次按下【F1】键就可以选择到载波频率菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波频率。

3.3.7.3
设置PSK键控时间：输出信号起始相位交替的时间间隔。按【F1】键选择键控时间菜单，如果当前选择的是载波频率菜单，则再次按下【F1】键就可以选择到键控时间菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的键控时间。

3.3.7.4
设置PSK第一相位：PSK输出信号交替的起始相位之一。按【F2】键选择第一相位菜单，如果当前选择的是第二相位菜单，则再次按下【F2】键就可以选择到第一相位菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的第一相位值。

3.3.7.5
设置PSK第二相位：PSK输出信号交替的两个起始相位之二。按【F2】键选择第二相位菜单，如果当前选择的是第一相位菜单，则再次按下【F2】键就可以选择到第二相位菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的第二相位值。

3.3.7.6
设置PSK触发方式：按【F3】键选择触发方式菜单，然后连续按下【F3】键在内部、外部两种触发方式中切换。在内触发方式下，按照设定的参数，连续输出起始相位交替的信号。外触发是通过从后面板外触发输入端口输入触发信号，在触发信号的高电平输出信号的起始相位为第二相位，在触发信号的低电平输出信号的起始相位为第一相位。

3.3.7.7

设置载波幅度：按【F5】键选择幅值菜单，可用数据键、调节旋钮或者方向键输入所需的载波幅值。

3.4

通道B参数设置

3.4.1
按下A通道、B通道切换按键【A/B】，则进入通道B参数设置界面，如果需要返
回通道A参数设置界面只需再次按下【A/B】键即可。
3.4.2
设置B路信号的频率：按【F1】键选择频率菜单，如果当前选择的是周期菜单，则再次按下【F1】键，就可以选择到频率菜单。可用数据键、调节旋钮或者方向键输入频率值，这时仪器输出端口即有该频率的信号输出。
3.4.3
设置B路信号的幅度：按【F2】键选择幅度菜单，可用数据键、调节旋钮或者方
向键输入幅值，这时仪器输出端口即有该幅值的信号输出。
3.4.4
设置B路信号的波形：按下波形选择健，可以选择B路信号波形为正弦波、方波、三角波、升锯齿波、脉冲波五种波形。同时波形显示区显示相应的波形符号。

3.4.5
调节脉冲波的占空比：当输出波形为脉冲波时，按【F5】键，显示区显示当前脉冲波的占空比。利用旋钮或数字输入来修改占空比数值。

3.4.6    设置A路 / B路 正弦信号相位差：当A路为点频且B路波形为正弦波时，可以
设置A路和B路信号的相位差。进入通道A参数设置界面，按【F5】键，此时显示区显示两路信号的相位差。
可用数据键或调节旋钮输入相位差，这时仪器A路和B路输出端口即有相应相位差的信号输出。

3.5

设置系统功能

3.5.1
按下【Utility】按键，打开系统设置菜单的第一页，系统设置菜单共3页。再次按下【Utility】键可以关闭系统菜单。

3.5.2
设置输出阻抗：按下【F1】键选择输出阻抗菜单，然后连续按下【F1】键，可以在50Ω、High Z之间切换。如果当前的幅值显示类型为功率值则不能改变输出阻抗，输出阻抗固定为50Ω。

3.5.3
设置远程控制接口：按下【F2】键选择接口选择菜单，然后连续按下【F2】键可以选择RS232、USB、GPIB接口。

●   选择接口为RS232或者USB Device，设置波特率和奇偶校验。

A．设置波特率：按下【F3】键选择波特率菜单，然后连续按下【F3】键可以选择波
特率。

    B．设置奇偶校验：按下【F4】键选择奇偶校验菜单，然后连续按下【F4】键可以选择
奇偶校验。

●  选择接口为GPIB，设置GPIB接口地址：按下【F3】键选择地址菜单，然后连续按下
【F3】键选择地址。

3.5.4
按【F5】键选择系统菜单第二页，设置开机状态：开机状态有两种：默认状态和
关机状态。默认状态功能为点频，频率为10kHz，幅度为-36.02dBm。关机状态就是保存上次关机时的所有状态。再按【F2】键选择开机状态菜单，然后连续按【F2】键在默认状态、关机状态之间切换。

3.5.5
设置系统语言：按【F3】键选择Language菜单，然后连续按【F3】键在中文、English之间切换。

3.5.6
设置蜂鸣器开关状态：按【F4】键选择蜂鸣器菜单，然后连续按【F4】键在OFF、
ON之间切换。

3.5.7
按【F5】键选择系统菜单第三页，输出校正：输出校正用于工厂校正输出，用户
不能使用。

3.5.8
查看软件版本：菜单Version可以查看当前软件版本号。
3.6

使用存储调用功能

3.6.1
按【Storage】键打开存储调用窗口，再次按下【Storage】键可以关闭存储调用窗口。
3.6.2

使用存储功能：按【F3】键选择存储菜单，利用方向键【◄】（左移）、【►】（右移）或者旋钮来选择房间号，然后按【F4】键选择菜单来保存当前状态到所选择的房间中。

3.6.3

使用调用功能：按【F2】键选择调用菜单，利用方向键【◄】（左移）、【►】（右移）或者旋钮来选择房间号，然后按【F4】键选择菜单来调用该房间里面的数据。
3.7

设置输出开关状态
如果当前输出开关为开，则【Output】键指示灯亮，仪器Output A有输出。这时按下【Output】键则【Output】键指示灯熄灭，仪器Output A输出关闭。(Output B输出不受控制)

第4章

远程控制接口

SP2461I-V信号发生器具有USB DEVICE接口、RS232通用串行接口、IEEE488通用程控接口三种接口。其中RS232通用串行接口为标准配置，USB DEVICE、IEEE488通用程控接口为选配件。SP2461信号发生器的接口程控命令采用与可程控仪器标准命令SCPI语言（Standard Commands for Programmable Instruments）兼容的程控命令。程控命令均采用ASCII字符表示，信号源向计算机返回的数据也是由ASCII字符表示。RS232通用串行接口和IEEE488通用程控接口的程控命令完全一样。通过发送可程控仪器标准命令（SCPI指令），所有的面板按键操作都可通过程控接口（USB DEVICE接口、RS232C通用串行接口或IEEE488通用程控接口）进行远程控制。

4.1

程控接口硬件连接

在进行程控操作之前应先将信号源程控接口和计算机连接起来，并且设置好程控接口的参数。

4.1.1 RS232通用串行接口
4.1.1.1 RS232通用串行接口的连接
信号源后面板的RS232通用串行接口为标准的9针插座，用标准的RS232连接电缆可将计算机和信号源连接起来，连接电缆的连接方式可参考下图。
[image: image25.png]DSR
GND






注意：RS232接口为非热插拔接口，因此插拔RS232接口电缆时必须断开信号源电源。
4.1.1.2
RS232通用串行接口的参数设置

RS232通用串行接口的接口参数（波特率、校验位）的设置通过系统设置菜单进行设置。具体设置可参考3.5。
4.1.2
GPIB通用程控接口

4.1.2.1
GPIB通用程控接口的连接

GPIB通用程控接口的连接方法很简单，只要用GPIB电缆将信号源和GPIB通信设备连接起来就可以了。

  
      
              注意：GPIB接口为非热接插拔接口，因此插拔GPIB接口电缆时必须断开信号源电源。
4.1.2.2
GPIB通用程控接口的地址设置

GPIB接口的接口地址的设置通过系统设置菜单进行设置。具体设置可参考3.5。

4.1.3
USB DEVICE接口
4.1.3.1
USB DEVICE接口的连接
USB DEVICE接口的连接很简单，用附件里提供的USB连接电缆将信号源和计算机的USB接口连接起来就可以了。
4.1.3.2
USB DEVICE接口的参数设置
USB DEVICE接口参数设置和RS232接口的参数设置相同。具体设置可参考3.5。
4.1.3.3
安装USB设备驱动程序

      USB 设备驱动程序在仪器附件所提供的配套光盘里。
4.1.4
从远控状态返回到本地状态

开机时信号源处于面板按键控制（本地）状态。一旦进入远控状态，除【F3】Local菜单键外，仪器不响应前面板的其它按键。远控状态时按【F3】Local菜单键，仪器手动进入本地状态。
4.1.5
RS232、USB DEVICE接口通信测试程序
4.1.5.1
安装通信测试程序
通信测试程序在仪器附件所提供的配套光盘里。
4.1.5.2
利用通信测试程序测试RS232、USB DEVICE接口
仪器：选择SPF120系列。
    
注意：接口参数必须和仪器设置一致，否则无法通信。

第5章

  编程指南

5.1

SCPI命令语法

信号源程控命令与可程控仪器标准命令SCPI语言兼容，程控命令表示方式也与SCPI语言一致。

5.1.1
部分SCPI命令符号含义
[ ]          括号内的字符是可选的。

< >

  命令的参数部分

{ON|OFF}
  表示任选其一，或者ON，或者OFF。

APPLy      表示命令既可以是只有大写字符的部分，也可以是完整的字符。例如：APPLy命令
符号表示以下写法都是对的，APPL或APPLY。命令不区分大小写，appl和APPL都是正确的命令。
5.1.2
仪器SCPI命令

SCPI命令包含了所有功能的设置查询，使用树状分层命令结构方式。子关键字与上一级关键字之间用“:”联系。例如OUTPut:LOAD?，OUTPut与LOAD?之间用“:”连接，表示LOADE?为OUTPut的下一级关键字。
一般SCPI命令都包含有查询命令，在命令之后加“?”既是此命令的查询命令。例如AM:DEPTh <depth in percent>设置调幅调制深度，而AM:DEPTh?则是查询调幅调制深度。但部分设置命令无查询命令，而且还有部分命令只有查询命令。
5.1.3
命令的参数
命令参数和命令关键字之间用空格隔开，参数的数值和单位之间用空格隔开，两个参数之间用逗号隔开。
5.1.4
命令的起始和结束

在接口选择为RS232或USB时，所有的程控命令以 ‘\n’（0x0A）来作为结束符。接受的命令同样。
5.1.5
命令书写格式举例

正确的命令如下:

    appl:sin 5.0 khz,3.0 vpp,-2.0 v

    apply:sinusoid 5.0 khz,3.0 vpp,-2.0 v

    不正确的命令如下：

appl:sinu 5.0 khz,3.0 vpp,-2.0 v（sinu包含命令关键字SINusoid中的小字符，但不是命令关键字的整体，如果命令中包含命令关键字的小写部分就必须书写完整的命令关键字）

app:sin 5.0 khz,3.0 vpp,-2.0 v  （app既不是命令关键字APPLy的简写，也不是它的完整书写）

5.2

仪器SCPI指令汇总
5.2.1
APPLY指令
APPLy:SINusoid [<frequency>,<amplitude>,<offset>] 
APPLy? 
注：由于本仪器没有偏移，所以<offset>项不管输入什么数据，都不起作用，作为0处理。
5.2.2
输出设置指令
[SOURce:]

FREQuency <frequency>  

FREQuency?

[SOURce:] 

VOLTage <amplitude>   

VOLTage?

[SOURce:] 

OUTPut:LOAD {50|INFinity}   

OUTPut:LOAD?

5.2.3
调幅指令

[SOURce:] 

AM:DEPTh <depth in percent>   

AM:DEPTh?

AM:INTernal:FUNCtion SINusoid 

AM:INTernal:FUNCtion? 

AM:INTernal:FREQuency <frequency>  
AM:INTernal:FREQuency?

AM:SOURce {INTernal|EXTernal}  

AM:SOURce?

AM:STATe {ON|OFF}  

AM:STATe?

5.2.4
调频指令
[SOURce:] 

FM:DEViation <peak deviation in Hz>   

FM:DEViation?

FM:INTernal:FUNCtion SINusoid 

FM:INTernal:FUNCtion?

FM:INTernal:FREQuency <frequency>  

FM:INTernal:FREQuency?

FM:SOURce {INTernal|EXTernal}  调频模式的触发方式只有内部方式，所以该指令不起作用。
FM:SOURce?

FM:STATe {ON|OFF}  

FM:STATe?

5.2.5
猝发指令
[SOURce:] 

BM:NCYCles <#cycles>   

BM:NCYCles?

BM:PHASe <degrees> 

BM:PHASe?

BM:INTernal:Space <time in second>  

BM:INTernal:Space?

BM:SOURce {INTernal|EXTernal|SINGle}  

BM:SOURce?

BM:STATe {ON|OFF}  

BM:STATe?

5.2.6
FSK指令
[SOURce:] 

FSKey:FREQuency <frequency>  

FSKey:FREQuency?

FSKey:INTernal:Space <time in second>  

FSKey:INTernal:Space?

FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}  

FSKey:SOURce?

FSKey:STATe {ON|OFF}  

FSKey:STATe?

5.2.7
PSK指令
[SOURce:] 

PSKey:PHASe1 <degrees>

PSKey:PHASe1?

PSKey:PHASe2 <degrees>

PSKey:PHASe2?

PSKey:INTernal:Space <time in second>  

PSKey:INTernal:Space?

PSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}  

PSKey:SOURce?

PSKey:STATe {ON|OFF}  

PSKey:STATe?

5.2.8    扫描指令
[SOURce:] 

FREQuency:STARt <frequency>  

FREQuency:STARt?

FREQuency:STOP <frequency>  

FREQuency:STOP?

FREQuency:STEP <frequency>  

FREQuency:STEP?

SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic}  

SWEep:SPACing?

SWEep:TIME <time in second>  

SWEep:TIME?

SWEep:SOURce {INTernal|EXTernal}  

SWEep:SOURce?

SWEep:STATe {ON|OFF}  

SWEep:STATe?

5.2.9    触发指令
TRIGger:SOURce {IMMediate|EXTernal|BUS}

TRIGger:SOURce?
5.2.10    系统相关指令

*IDN？

*RST

*SAV {1|2|3|4|5|6|7|8|9}

*CAL {1|2|3|4|5|6|7|8|9}

5.2.11   RS232特有指令
SYSTem:LOCAL

SYSTem:REMOTE
5.2.12  B路相关遥控指令
APPLy : B : SINusoid [<frequency>,<amplitude>,<offset>] 

APPLy : B ?
FUNCtion :SHAPe:B{SINusoid | SQUare | TRIangle | UP_RAMP | PULSe }  
FUNCtion : SHAPe : B?

FREQuency : B  <frequency>  

FREQuency : B ?

VOLTage : B  <amplitude>  
VOLTage : B ?
PHASe : A-B  <phase>

PHASe : A-B?

PULSe : DCYCle:B <percent>   

       PULSe : DCYCle:B?

5.3 SCPI命令详解
5.3.1 APPLy指令
APPLy指令可以设置波形、频率、幅度和偏移量。例如设置输出5KHz、3Vpp的正弦波，直流偏移为0.0V的指令如下：

“APPL:SIN 5 KHZ,3.0 VPP,0.0 V”
“APPL:SIN 5.0E+3,3.0,0.0”
也可以使用低一级的指令如下：

“FREQ 5.0 KHZ”  设置频率为5kHz
“VOLT 3.0”      设置输出为3 VPP
APPLy?

查询当前信号输出的波形、频率、幅度和偏移。返回数据格式如下：

“SIN 5.000000000000E+03,3.000000E+00,0.000000E+00”
5.3.2    输出设置指令
FREQuency <frequency>    设置信号输出的频率

FREQuency？ 查询当前输出的主信号频率，返回的数据单位为Hz。

VOLTage <amplitude> 设置当前信号输出的幅度。在高阻时输出幅度范围为0.56uVpp≤ampl≤5.648Vpp。在50欧姆时输出幅度范围为0.28uVpp≤ampl≤2.824Vpp。

注：从通讯接口输入的幅度数值的单位只能用峰-峰值

VOLTage？  查询当前输出主信号的输出幅度。

OUTPut:LOAD {50|INFinity} 设置信号发生器的输出阻抗。50欧姆或高阻（INFinity）

OUTPut:LOAD？ 查询信号发生器的当前输出阻抗。

5.3.3    调幅指令

1．通过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的载波。

2．通过AM:INTernal:FUNCtion SINusoid指令来设置调幅的调制波形，只有正弦波。

3．通过AM:INTernal:FREQuency <frequency>指令来设置调幅的调制频率。

4．通过AM:DEPTh {depth in percent}指令来设置调幅的调制度。

5．通过AM:SOURce {INTernal|EXTernal}指令来设置调幅的调制源。

6．通过AM:STATe ON指令来启动调幅。
AM:DEPTh {depth in percent} 设置调幅的调制度。MIN=1%，MAX=120%。（fc≤80MHz）MIN=1%，MAX=90%。（fc>80MHz）

AM:DEPTh？ 查询调幅的当前调制度。

AM:INTernal:FUNCtion SINusoid  设置调幅的调制波形，只有正弦波。

AM:INTernal:FUNCtion？  查询调幅的当前调制波形。返回数据为SIN。

AM:INTernal:FREQuency <frequency>  设置调幅调制信号的频率。当选择内部调制源时，调制频率≤10kHz。

AM:INTernal:FREQuency?   查询调幅当前调制信号的频率。

AM:SOURce {INTernal|EXTernal}  设置调幅调制信号的调制源。内部（INTernal）或外部（EXTernal）。

AM:SOURce？  查询调幅当前的调制源。

AM:STATe {ON|OFF}  开启调幅模式（ON），关闭调幅模式（OFF）。

AM:STATe？  查询调幅模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON）。关时回到点频模式。

5.3.4    调频指令

1．通过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的载波。

2．通过FM:INTernal:FUNCtion SINusoid指令来设置调频的调制波形，只有正弦波。

3．通过FM:INTernal:FREQuency <frequency>指令来设置调频的调制频率。

4．通过FM:DEViation <peak deviation in Hz>指令来设置调频的调制频偏。

5．通过FM:SOURce {INTernal|EXTernal}指令来设置调频的触发源，只有内调制。

6．通过FM:STATe ON指令来启动调频。

FM:DEViation <peak deviation in Hz>  设置调频的调制频偏。最大值在应该是载波频率的一半。

FM:DEViation？  查询调频的当前调制频偏。

FM:INTernal:FUNCtion SINusoid  设置调频的调制波形，只有正弦波。

FM:INTernal:FUNCtion？  查询调频的当前调制波形。返回数据为SIN。

FM:INTernal:FREQuency <frequency>  设置调频调制信号的频率。当选择内部调制源时，调制频率≤10kHz。（fc≤80MHz）调制频率≤ 1kHz。（fc>80MHz）

FM:INTernal:FREQuency?  查询调频当前调制信号的频率。

FM:SOURce {INTernal|EXTernal}  设置调频调制信号的调制源。内部（INTernal）或外部（EXTernal），只有内部起作用。

FM:SOURce？ 查询调频当前的调制源。

FM:STATe {ON|OFF}  开启调频模式（ON），关闭调频模式（OFF）。

FM:STATe？ 查询调频模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON）。关时回到点频模式。

5.3.5    猝发指令（猝发模式指令只有在fc≤80MHz时起作用）
1．通过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的载波。

2．通过BM:NCYCles <#cycles>指令来设置猝发的波形个数。

3．通过BM:PHASe <degrees>指令来设置猝发的起始相位。

4．通过BM:INTernal:SPACe <time>指令来设置两次猝发之间的时间间隔。

5．通过BM:SOURce {INTernal|EXTernal|SINGle}指令来设置猝发的触发源。

6．通过BM:STATe ON指令来启动猝发。

BM:NCYCles <#cycles>   设置猝发的波形个数。MAX≤10000 同时满足COUNT≤800 * Freq(Hz)。
BM:NCYCles？  查询猝发的波形个数。

BM:PHASe <degrees>  设置猝发的起始相位。0—360度，0.1度步进。

BM:PHASe？  查询猝发的起始相位。

BM:INTernal:SPACe <time>  设置两次猝发之间的时间间隔。

BM:INTernal:SPACe?  查询两次猝发之间的时间间隔。

BM:SOURce {INTernal|EXTernal|SINGle}  设置猝发的触发源。内部（INTernal） 、外部（EXTernal）或单次（SINGle）。

BM:SOURce？  查询猝发当前的触发源。

BM:STATe {ON|OFF}  开启猝发模式（ON） ，关闭猝发模式（OFF） 。

BM:STATe？  查询猝发模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON） 。关时回到点频模式。

5.3.6    FSK指令
1．通过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的波形、幅度、直流偏
移和频率1。

2．通过FSKey:FREQuency <frequency>指令来设置FSK的频率2。

3．通过FSKey:INTernal:SPACe <time>指令来设置频率切换的时间间隔。

4．通过FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}指令来设置FSK的触发源。

5．通过FSKey:STATe ON指令来启动FSK。

FSKey:FREQuency <frequency>  设置FSK的频率2。

FSKey:FREQuency？  查询FSK的频率2。

FSKey:INTernal:SPACe <time>  设置频率切换的时间间隔。

FSKey:INTernal:SPACe?  查询频率切换的时间间隔。

FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}  设置FSK的触发源。内部（INTernal）或外部（EXTernal） 。

FSKey:SOURce？  查询FSK当前的触发源。

FSKey:STATe {ON|OFF}  开启FSK模式（ON），关闭FSK模式（OFF）。

FSKey:STATe？ 查询FSK模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON）。关时回到点频模式。

5.3.7    PSK指令（PSK模式指令只有在fc ≤ 80MHz时起作用）
1．通过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的波形、幅度、直流偏
移和频率。

2．通过PSKey:PHASe1 <degrees>指令来设置PSK的相位1。

3．通过PSKey:PHASe2 <degrees>指令来设置PSK的相位2。

4．通过PSKey:INTernal:SPACe <time>指令来设置相位切换的时间间隔。

5．通过PSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}指令来设置PSK的触发源。

6．通过PSKey:STATe ON指令来启动PSK。

PSKey:PHASe1 <degrees>  设置PSK的相位1。0.0—360.0度。

PSKey:PHASe1？  查询PSK的相位1。

PSKey:PHASe2 <degrees>  设置PSK的相位2。0.0—360.0度。

PSKey:PHASe2？ 查询PSK的相位2。

PSKey:INTernal:SPACe <time>  设置频率切换的时间间隔。

PSKey:INTernal:SPACe?  查询频率切换的时间间隔。

PSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}  设置PSK的触发源。内部（INTernal）或外部（EXTernal）。

PSKey:SOURce？ 查询PSK当前的触发源。

PSKey:STATe {ON|OFF}  开启PSK模式（ON），关闭PSK模式（OFF）。

PSKey:STATe？  查询PSK模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON）。关时回到点频模式。

5.3.8    扫描模式指令

1．过APPLy指令或FREQuency、VOLTage指令来设置输出的波形、幅度、直流偏移
和频率。

2．通过FREQuency:STARt <frequency>指令来设置扫描的起始频率。

3．通过FREQuency:STOP <frequency>指令来设置扫描的终止频率。

4．通过SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic}指令来设置扫描的模式。

5．通过SWEep:TIME <time>指令来设置扫描的时间。

6．通过SWEep:SOURce {INTernal|EXTernal}指令来设置扫描的触发源。

7．通过SWEep:STATe ON指令来启动扫描。

FREQuency:STARt <frequency>  设置扫描的起始频率。

FREQuency:STARt？  查询扫描的起始频率。

FREQuency:STOP <frequency>  设置扫描的终止频率。

FREQuency:STOP？  查询扫描的终止频率。

FREQuency:STEP <frequency>  设置扫描的步进频率。

FREQuency:STEP？  查询扫描的步进频率。

SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic} 设置扫描的模式。线性模式（LINear）或对数模式（LOGarithmic）

SWEep:SPACing？  查询扫描的模式。

SWEep:TIME <time>  设置扫描的时间。

SWEep:TIME?  查询扫描的时间。

SWEep:SOURce {INTernal|EXTernal}  设置扫描的触发源。内部（INTernal）或外部（EXTernal）。

SWEep:SOURce？  查询扫描当前的触发源。

SWEep:STATe {ON|OFF}  开启扫描模式（ON） ，关闭扫描模式（OFF）。

SWEep:STATe？  查询扫描模式开关状态，返回“0”（OFF）或“1”（ON）。关时回到点频模式。

5.3.9    触发指令

TRIGger:SOURce {IMMediate|EXTernal|BUS} 设置仪器各项功能的触发源或调制源。内部（IMMediate）、
外部(EXTernal）或单次（BUS）。

TRIGger:SOURce?  查询仪器当前功能的触发源或调制源。内部（IMM） 、外部（EXT）或单次（BUS）。

5.3.10    系统相关指令
*IDN？ 读取厂家识别标志。仪器返回数据“SAMPLE SP2461 Series DDS Function Generator”

*RST  复位指令，仪器返回缺省开机状态。

*SAV {1|2|3|4|5|6|7|8|9} 可以保存9种仪器的输入状态。

*CAL {1|2|3|4|5|6|7|8|9} 调取已经存储的9种工作状态。

5.3.11    RS232特有的指令
SYSTem:LOCAL    该命令使仪器从远地进入本地状态，按键开始起作用

SYSTem:REMOTE  该命令使仪器从本地进入远地状态，按键除【F3】“Local”菜单键使仪器进入本地外，其余全部被封锁。

5.3.12    B路指令的详细说明如下：    

APPLy : B : SINusoid  [<frequency>,<amplitude>,<offset>]  

使用APPLy指令可以通过遥控接口直接设置B路函数发生器的输出，你可以设置波形、频率、幅度和偏移。例如设置一输出5KHz、3VPP的正弦波，直流偏移为0的指令如下：

“APPL:B:SIN 5 KHZ,3.0 VPP,0”
“APPL:B:SIN 5.0E+3,3.0,0”

   注意：由于B路信号没有直流偏移功能，所以指令后面的<offset>实际上是不起作用的

APPLy : B ?
查询B路输出的波形、频率和幅度。返回数据格式如下：

“SIN 5.000000E+03,3.000000E+00,0.000000E+00”

FUNCtion:SHAPe:B{SINusoid | SQUare | TRIangle | UP_RAMP | PULSe }   
使用FUNCtion指令可以通过遥控接口直接设置函数发生器B路的输出波形。只有上面列出的五种波形。

FUNCtion : SHAPe : B?

查询B路的输出波形。返回数据如SIN、SQU、TRI、UP_RAMP、PULSE 等。

FREQuency : B  <frequency>  

使用FREQuency指令可以通过遥控接口直接设置函数发生器B路的输出频率。

FREQuency : B ?

查询B路的输出频率。返回的数据单位为Hz。格式如下：

“5.000000E+03”
VOLTage : B  <amplitude>   
使用VOLTage指令可以通过遥控接口直接设置函数发生器B路的输出幅度。
VOLTage : B ?
查询B路的输出幅度。返回的数据单位为Vpp。格式如下：

“3.0  00000E+00”

PHASe : A-B  <phase>   

使用PHASe可以设置Ａ路和Ｂ路两路输出信号的相位差。单位为度。
设置两路信号相位差为88.6度,例子如下：

“PHASe : A-B 88.6”

     PHASe : A-B?
查询两路输出信号的相位差，返回数据单位为度，格式如下：

　“8.860000000E+01”

注：该命令只有在A路为点频模式，B路输出为正弦波的时候才有效

PULSe : DCYCle:B <percent>   
使用该指令来设置B路波形为脉冲波时的占空比。例如，设置占空比为67.8，指令如

下：PULSe : DCYCle:B 67.8 

    PULSe : DCYCle:B?
    查询B路脉冲波形的占空比，返回数据如下：6.780000E+01
第6章

注意事项与检修

6.1

出错处理

仪器具有一定的出错处理能力。

· 
输入数值超出范围错误提示与处理：如果输入数值超出范围，则响“嘀”“嘀”两声提示出错。如果输入数值小于当前可以输入数值的下限，则仪器自动把输入数值设置为当前可以输入数值的下限；如果输入数值大于当前可以输入数值的上限，则仪器自动把输入数值设置为当前可以输入数值的上限。例如：SP2461 V仪器输入频率400MHz，则响“嘀”“嘀”两声提示出错，并自动把输入数值设置为300MHz。

·
当前功能按键无意义错误提示与处理：响“嘀”“嘀”两声提示出错，仪器不响应错误输入。

6.2

检修注意事项
·
本仪器采用大规模CMOS集成电路和高速TTL电路等，为防止意外损坏，修理时严禁使用两芯电源线的电烙铁。测试仪器或其它设备的外壳应接地良好。

·
修理焊接时严禁带电操作。只要电源线插入本仪器，电源部件开始工作，焊接时必须将本仪器的电源线拔去。

·
修理时，一般先排除外部故障和直观故障，如开路、短路或参数设置不合适等。其次测量机内各组电压是否正常。在各组电压正常的情况下，检查有故障部分电路的静态工作点是否正常，有无虚焊点。集成电路故障应在慎重判断后予以排除。

·
检修时示波器探头或万用表表笔应接触在测试点上，不能碰及邻近各点，造成故障扩大化。

·
在不能确定故障原因的情况下，请及时与本公司的特约维修点联系，以使故障得以及时排除。

第7章

仪器设备及附件

7.1

仪器配件
·
SP2461I-V型数字合成高频信号发生器




1台




·
测试电缆（BNC Q9-J5）







2根

·
电源线











1根

·
熔丝管0.5A/220V（已装入插座内）

    


2只

·
产品使用说明书









1份

·
产品合格证










1份 

·
产品保修证及用户档案卡







1份

·
RS232连接电缆                          



1根

·
RS232测试软件光盘                       


1张
7.2

仪器选配件

(
脉冲调制


      

   
                1套

(
IEEE488通用接口



             


1套



(
USB Device接口



             


1套





















目   录

























































































   ©Copyright SAMPLE Technologies, Inc. 
                                      

SP2461系列数字合成高频信号发生器用户指南   - 5 -
©Copyright SHENG PU Technologies, Inc. 
SP2461系列数字合成高频信号发生器用户指南   -VI-
©Copyright SHENG PU Technologies, Inc.
                                      

SP2461系列数字合成高频信号发生器用户指南   - I -

_1198410989.unknown

